Измеритель температуры

CENTER 307

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:

- Компактность

- Регистрация мин./макс. значений

- Удержание показаний

- Большой ЖК дисплей

- Разрешение 0,1°С; 0,1°F;

- Δ-измерения

- Индикация разряда батареи

- Автоотключение

- Блокировка авто отключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерения температуры: | -200…1370°С(-328…2498°F) |
| --- | --- |
| Разрешение: | -200°C~ 200°C 0.1°C ; 200°C ~1370°C 1°C -200°F~ 200°F 0.1°F ; 200°F ~2498°F 1°F |
| Максимальное напряжение на термопарном входе: | =60В или ~ 24В |
| Условия Эксплуатации: | 0°C ~50°C (32°F ~ 122°F) ; отн. влажн. 80% |
| Условия хранения: | -10°C to 60°C (14°F ~ 140°F); отн. влажн. 80% |
| Питание: | 9 В батарейка типа «крона» |
| Срок службы батареи: | 150ч. |
| Габаритные размеры: | 164×54×34 мм |
| Масса: | 180 г. |

Точность:  при ( 23 ± 5°C )

| Диапазон: | Точность: |
| --- | --- |
| -200°C ~ 200°C | ±(0.3% измерения + 1°C) |
| 200°C ~ 400°C | ±(0.5% измерения + 1°C) |
| 400°C~1370°C | ±(0.3% измерения + 1°C) |
| -328°F ~ -200°F | ±(0.5% измерения + 2°F) |
| -200°F ~ 200°F | ±(0.3% измерения + 2°F) |
| 200°F ~ 400°F | ±(0.5% измерения + 2°F) |
| 400°F ~ 2498°F | ±(0.3% измерения + 2°F) |

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

Расположение нопок:

1 – Разъем для подключения термопары типа К (ХА)

2 – ЖК-дисплей

3 – Кнопка вкл/выкл

4 – Кнопка функции  MAX MIN

5 – Кнопка удержания  показаний

6 – Кнопка Relative (Отн. измерений)

7 – Кнопка переключения шкал °C/°F

8 – Подстроечный винт

9 – Крышка батарейного отсека

Инструкция по эксплуатации:

1 Включение питания.

Для включения устройства и измерения температуры нажмите кнопку включения питания. Подсоедините термопары к измерительным выходам.

2 Выбор температурной шкалы.

При первом включении устройства по умолчанию установлено измерение температуры в градусах Цельсия (ºС). Пользователь может переключиться на шкалу Фаренгейта (°F) и обратно нажатием на кнопку «°C/°F».

3 Режим удержания показаний.

Пользователь может удерживать текущие показания, сохраняя их на дисплее при помощи кнопки  HOLD. Когда необходимость в удержании показаний отпала, можно выйти из режима удержания показаний при помощи повторного нажатия кнопки HOLD.  Когда устройство находится в режиме удержания данных, кнопки "MAX MIN",  «°C/°F» неактивны.

4 Режим относительных измерений.

При первом нажатии на кнопку «ΔREL» прибор запомнит текущее значение температуры и далее на дисплее будет выводится разница между ним и последующими (новыми) измерениями.

5 Режим Max: Min

При нажатии кнопки MAX MIN устройство переключается в режим MAX/MIN. В этом режиме в приборе запоминаются максимальное и минимальное измеренные значения температуры.

Когда отображается символ MAX, на дисплее отображается максимальное значение.

Повторно нажмите MAX MIN, затем на дисплее отобразится символ MIN  и минимальное значение.

Когда устройство находится в режиме MAX MIN,  кнопка «°C/°F» неактивна  (при нажатии кнопки «°C/°F» в режиме MAX MIN, раздадутся два  продолжительных сигнала).

Для выхода из режима  MAX/MIN, нажмите и удерживайте кнопку "MAX MIN" две секунды.

6 Деактивация режима автоматического отключения:

По умолчанию режим автоматического отключения включен. Прибор отключится через 30 минут бездействия. Этот режим можно деактивировать.

Для этого необходимо при выключенном приборе удерживать кнопку HOLD, а затем включить питание. Два последовательных звуковых сигнала укажут, что режим автоматического отключения деактивирован,  и символ   исчезнет.

7 Замена элементов питания.

### Когда напряжение батареи становится ниже установленной величины, на ЖК жисплее появится символ                , который покажет, что батарея нуждается в замене.

8 Калибровочные точки:

Комнатная температура: 23 ± 3°C

| Вход | Adjust VR | Точность: |
| --- | --- | --- |
| 0 °C | VR3 | ± 0.1 °C |
| 190 °C | VR2 | ± 0.1 °C |
| 1000 °C | VR1 | ± 1 °C |
| 190 °F | VR4 | ± 0.1 °F |

Как правило, достаточно (при необходимости) откалибровать прибор на точке VR3 (0ºС) в водо-ледяной смеси.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________	 				М.П.