ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МАНОМЕТР DT-8890 Руководство по эксплуатации v. 2010-02-09 MIT

Дифференциальный манометр DT-8890 предназначен для измерения дифференциального/избыточного давления от 0 до ±34,47 кПа. Прибор поддерживает 11 единиц измерения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Дисплей | Двойной ЖК-дисплей |
| --- | --- |
| Точность | ±0,3 % (25°С) |
| Повторяемость | ±0,2% (макс. ±0,5 %) |
| Линейность/гистерезис | ±0,29% |
| Максимальное давление | 137,9 кПа |
| Время отклика | 0,5 с (стандартное) |
| Температура эксплуатации | О...5О°С |
| Температура хранения | -1О...6О°С |
| Питание | Батарея =9В/блок питания =9В |
| Диапазон измерений/ разрешение | ±34,47 кПа/0,01кПа |
|  | ±0,344 бар/0,001 бар |
|  | ±344,7 мбар/0,1 мбар |
|  | ±258,5 мм рт. ст./0,1 мм рт. ст. |
|  | ±351,5 см вод. ст./0,1 см вод. ст. |
|  | ±0,351 кгс/см2/0,001 кгс/см2 |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.	Питание.

Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить или выключить прибор. При включении будет проведён короткий внутренний тест. Прибор по умолчанию принимает параметры настроек, заданных при последнем использовании.

При появлении на дисплее индикатора ВАТ замените батарею. Также для осуществления питания прибора вы можете использовать адаптер, поставляемый в комплекте.

2.	Установка нуля, дельта-измерения.

a.	Перед использованием прибора нажмите и удерживайте кнопку HOLD
в течение 4 секунд для того, чтобы сбросить последние настройки: на
экране высветится «0.000».

b.	Для осуществления дельта-измерений нажмите кнопку DIF во вре
мя снятия показаний. Все последующие измерения будут разностью
между текущим значением и тем, что было на дисплее при нажатии
кнопки DIF.

3.	Удержание показаний на дисплее.

a.	Один раз нажмите кнопку HOLD, чтобы удержать имеющиеся на экра
не показания: на дисплее появится индикатор «HOLD». Если значение
давления находится за пределами возможного диапазона измерений, на
экране появится сообщение об ошибке.

b.	Для того чтобы вернуться в обычный режим измерений, нажмите кноп
ку HOLD повторно.

4.	Режим регистрации максимальных, минимальных или средних
значений.

Режим МАХ/МЕЧ/AVG позволяет отслеживать только максимальное, минимальное или среднее значение показаний за определённый промежуток времени.

a.	Один раз нажмите кнопку REC - на экране появится индикатор «REC»
(все остальные функции за исключением подсветки блокируются) и на
чинается отсчёт времени.

b.	Снова нажмите кнопку REC - на дисплее появится индикатор «МАХ».
На экране теперь отображается максимальное давление и время, когда
это значение было зарегистрировано.

c.	Нажмите кнопку REC, чтобы отобразить минимальное показание
«МШ» за определённый промежуток времени.

d.	Нажмите кнопку REC, чтобы отобразить среднее значение «AVG» за
определённый промежуток времени.

e.	Нажмите кнопку REC повторно, чтобы продолжить регистрацию мак
симальных/минимальных/средних показаний.

f.	Для того чтобы выйти из режима MAX/MIN/AVG и вернуться к
обычному режиму измерений, нажмите и удерживайте кнопку REC
в течение 3 секунд.

5.	Подсветка дисплея.

Нажмите кнопку ВАСКЬЮНТ,чтобы включить подсветку: она будет работать в течение 40 секунд.

6.	Автоматическое отключение питания.

Прибор автоматически выключается через 20 минут работы. Для блокировки данной функции включите прибор, удерживая кнопку HOLD. На экране появится индикатор «п», обозначающий, что режим автоматического отключения питания неактивен.

7.	Выбор единиц измерения.

При нажатии на кнопку UNIT в нижней части экрана будет происходить последовательная смена индикаторов 11 возможных единиц измерения.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

В случае неудачного проведения внутреннего теста на дисплее появится сообщение об ошибке. Все кнопки будут блокированы.

•	Err.l/Err.2:  Значение давления превышает возможный диапазон
измерений/не достигает возможного диапазона измерений.

•	Err.3/Err.4: Значение, полученное при дельта-измерениях, превышает
возможный диапазон измерений/не достигает возможного диапазона
измерений.

•

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1.	Вставьте диск в CD-ROM и запустите файл setup.exe. Установите
программное     обеспечение,     следуя     инструкциям     программы-
установки.

Программное  обеспечение  вы  также можете  скачать  с  сайта www.kipspb.ru из раздела «Поддержка».

2.	Запустите файл MANOMETER.ехе. Программа осуществляет снятие
показаний прибора в реальном времени. Полученные данные отобра
жаются в окне Real-Time Graph в виде графика (зависимость давления
от времени). В левой части окна расположены элементы управления
аналогичные тем, что выполнены на передней панели прибора.

3.	Включите прибор и соедините его с ПК с помощью USB-кабеля.

4.	В меню COM Port выберите соответствующий номер порта. Если мано
метр подключен правильно, показания в окне PRESSURE будут соот
ветствовать показаниям на экране прибора.

5.	Нажмите И, чтобы начать регистрацию данных.

6.	Для завершения регистрации данных нажмите Н.

7.	Сохраните результаты нажатием Н или с помощью меню File/save.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор - 1 шт.

Батарея =9В типа «Крона» -1 шт.

USB-каблель - 1 шт.

Диск с ПО -1 шт.

Капиллярная трубка - 4 шт.

Адаптер -1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Кейс - 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

МП.