ИНДИКАТОР ПОРЯДКА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ DT-901 Руководство по эксплуатации v. 2010-08-13 MIT

- Питание от исследуемой сети

- Щупы с маркировкой фаз

Данный портативный прибор предназначен для определения направления вращения электромагнитного поля в трёхфазных сетях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальное рабочее напряжение (линейное) | 690 В |
| --- | --- |
| Номинальное переменное напряжение | ~40...690 В |
| Диапазон частот переменного тока | 15...400Гц |
| Номинальный испытательный ток* | 1мА |
| Питание | От испытуемой сети |
| Испытательное напряжение изоляции | 600 В |
| Температура эксплуатации | О...4О°С |
| Габаритные размеры | 130x69x32 мм |
| Вес | 130 г |

*Значение тока в каждой фазе.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

- Гнёзда для подключения щупов

- Щуп

- Индикаторы фаз L1,L2,L3

- Индикатор направления вращения
поля против часовой стрелки

- Индикатор направления вращения
поля по часовой стрелке

- Краткие инструкции на тыльной
стороне прибора

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Отключите питание от исследуемой цепи.

- Подключите щупы к гнёздам прибора.

- Подключите щупы к трём главным фазам испытуемой сети.

- Подайте питание на исследуемую сеть. Прибор питается от сети.

- Загорание на дисплее прибора индикаторов L1, L2, L31 свидетельствует
о том, что все фазы подключены.

- Загорание индикатора вращения по часовой стрелке, либо против ча
совой стрелки2 на дисплее говорит о соответствующем направлении
вращения поля.3

'При отсутствии подключения какой-либо фазы на дисплее будет отсутствовать

соответствующий индикатор.

2На результаты показаний может оказать влияние сопротивление параллельных цепей

или токи утечки.

3 Индикатор вращения поля загорается также и в случае, когда вместо какой-либо фазы

подключен нейтральный провод.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не рекомендуется работать одному.

- Используйте средства индивидуальной защиты.

- Внимательно осмотрите щупы на наличие повреждений изоляции или
оголённых частей металла. Проверьте целостность проводов щупа.
Повреждённые щупы должны быть заменены.

- Не используйте прибор, если он выглядит неисправным.

- Избегайте прикосновения к оголённым контактам.

- Не используйте прибор, если какие—либо из его частей отсоединены от
корпуса.

- Не используйте прибор в среде взрывоопасных газов, паров, а также
запылённых местах.

- Не используйте прибор в среде с повышенной влажностью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. прибор (1 шт.); 2. щуп (3 шт.); 3. зажим типа «крокодил» (3 шт.); 4. руководство по эксплуатации (1 шт.).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

М.П.