ОКП 42 1500 ® НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» ДАТЧИК ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ и ТЕМПЕРАТУРЫ ДВТ–03.TЭ Руководство по эксплуатации РЭЛС.421262.026 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления и изучения основных технических характеристик, гарантий предприятия–изготовителя и условий  эксплуатации датчика относительной влажности и температуры ДВТ–03.TЭ (далее – прибор).

Перед установкой прибора в изделие электротехническое (аппаратуру, оборудование технологическое и т. п.) необходимо внимательно ознакомиться  с настоящим паспортом.

При покупке  прибора необходимо проверить:

– комплектность;

– отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне  предприятия–изготовителя и торгующей организации.

Рекомендуемые условия применения и эксплуатации прибора приведены в приложении А.

Условное  обозначение  прибора  приведено  в приложении Б.

1 НАЗНАЧЕНИЕ   ИЗДЕЛИЯ

1.1 Датчик относительной влажности и температуры ДВТ–03.TЭ предназначен для использования в схемах контроля и регулирования влажности и температуры  воздуха и неагрессивных газов.

1.2 Прибор выпускается в корпусах трёх типов:

– пластиковом герметичном настенном – Н;

– пластиковым негерметичном с креплением на DIN–рейку – D;

– металлическом цилиндрическом – М.

Прибор в настенном корпусе имеет пять исполнений:

– настенное  с  встроенным  чувствительным  элементом – Н1;

– настенное  с  выносным  чувствительным элементом – Н2;

– канальное без штуцера – К1;

– канальное со штуцером – К2;

– уличное – У.

Внешний вид, конструктивные исполнения и габаритные размеры прибора и аксессуаров к нему приведены на рисунке 1 и  в приложении В.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон напряжения питания – от 18 до 36 В.

2.2 Количество унифицированных токовых выходов

4 …20 мА  – 2.

2.3 Диапазон преобразования сигнала:

а) по относительной влажности:

– 4 мА соответствует  0 %отн.;

–20 мА соответствует 100 %отн., без конденсации влаги;

б) по температуре:

– 4 мА соответствует минус 40 °С;

##### – 20 мА соответствует плюс 100 °С.

2.4 Диапазон измерения температуры и относительной влажности, в зависимости от конструктивного исполнения, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Конструктивные исполнения | Н1, У, М | К1, К2, Н2 | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения температуры, °С | –40 … +50 | –40 … +100* | –20 … +50 |
| Диапазон измерения относительной влажности, %отн | 0 … 98 | 0 … 98 | 0 … 98 |

*Примечание – Рабочий диапазон  эксплуатации электронного блока от минус 40 до плюс 50 °С.

2.5 Основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности и температуры в зависимости от диапазона измерений, не более – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Измеряемая величина | Абсолютная погрешность, в зависимости от исполнения по точности измерения |
| --- | --- |
|  | исполнение 2 | исполнение 3 |
| Относительная влажность в диапазоне, %: |  |  |
| ( от 10 до 90; | ±3,0 | ±4,5 |
| ( от 0 до 10 и от 90 до 98 | ±4,0 | ±7,5 |
| Температура в диапазоне, °С: |  |  |
| ( от –10 до +60; | ±1,5 | ±2,0 |
| ( от –40 до –10 и от +60 до +100 | ±2,5 | ±3,0 |

Примечание – Данные значения абсолютной погрешности действительны при выключенном нагревателе сенсора.

2.6 Дополнительная погрешность измерений, не более ±10 % от основной абсолютной погрешности, на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды.

2.7 Постоянная времени измерения относительной влажности, при скорости потока воздуха не менее 1м/с,  – не более 60 с.

2.8 Постоянная времени измерения температуры, при  скорости  потока  воздуха не менее 1 м/с, – не более 60 с.

2.9 Прибор имеет взаимозаменяемый ЧЭВТ.

2.10 Электронный блок прибора содержит внутренний фильтр со следующими параметрами:

– время измерения – 1 с;

– постоянная времени – 10 с;

– полоса фильтра – 10 % (При расчёте среднего значения из десяти измеренных игнорируются сигналы, превышающие  предыдущие значение на 10 и более процентов).

2.11 Сопротивление нагрузки (Сопротивление линии связи плюс сопротивление на входе измерительного прибора)  – не более 1,0 кОм.

2.12 Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

2.13 Средний срок службы  – 3 года.

2.14 Потребляемая мощность не более 2 ВА.

2.15 Внешний  вид электронного блока прибора  приведен  на  рисунке 1.

Габаритные размеры электронного блока прибора, мм, не более, в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Тип конструктивного исполнения | Длина | Высота | Глубина |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение «Н» | 115,0 | 65,0 | 40,0 |
| Исполнение «D» | 65,0 | 45,0 | 29,0 |
| Исполнение «М» | 125,0 | Ф12 |

2.16 Масса прибора  –  не более 0,24 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки  прибора – в соответствии с  таблицей 4.

Таблица  4

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол., ш т |
| --- | --- | --- |
| 1 Датчик относительной влажности и температуры ДВТ–03.TЭ | РЭЛС.421262.026 | 1 |
| 2 Тара потребительская | РЭЛС.323229.007 | 1 |
| 3 Руководство по эксплуатации | РЭЛС.421262.026 РЭ | 1 |
| Аксессуары дополнительно (по заявке Заказчика): |
| Колпачок защитный (для конструктивного исполнения «Н») | Ф12 мм из нержавеющей стали |
| Кронштейн КД1–Н – для крепления датчика на стене (для конструктивного исполнения Н1 и Н2) | РЭЛС.745423.003 |
| Кронштейн КД1–D – (для конструктивного исполнения D) | РЭЛС.745423.004 |
| Переходник для установки датчика в генератор влажности газа «Родник» (для конструктивного исполнения «Н») | ПУД–12 Ф12 мм (РЭЛС.301522.007) |
| Набор для юстировки (для конструктивного исполнения «Н») | см. Приложение В |
| Примечание – Поставка прибора в транспортной таре в зависимости от количества приборов и по заявке Заказчика. |

4 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По степени защиты от поражения электрическим током прибор  выполнен как  изделие III класса  по ГОСТ 12.2.007.0–75.

4.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор выполнен по ГОСТ 14254–96:

а) электронный блок  – IP65;

б) первичный преобразователь:

–  IP50 – в конструктивном исполнении Н1, Н2, К1 и К2;

– IP53 – в конструктивном исполнении У.

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы прибора.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.5 ВНИМАНИЕ! Используемый в приборе ЧЭВТ  не является обычным электронным компонентом. Обращаться с ним необходимо очень осторожно.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ касание рабочей поверхности  ЧЭВТ руками.

Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсация влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров ЧЭВТ и датчика в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

4.6 Техническая эксплуатация и обслуживание  прибора должны производиться только квалифицированными специалистами,  изучившими настоящее РЭ.

5 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ

5.1 Прибор, в соответствии с рисунком 1,  состоит из:

– электронного блока;

– первичного преобразователя, в котором размещён чувствительный элемент влажности и температуры (ЧЭВТ).

5.2 Электронный блок прибора состоит из схемы преобразования сигналов шины I2C в токовые унифицированные сигналы 4–20 мA по относительной влажности и температуре.

5.3 ЧЭВТ является взаимозаменяемым элементом.

При замене ЧЭВТ гарантируется основная погрешность измерений, указанная в п. 2.5 настоящего РЭ.

Примечание –  В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, повышающей его надежность и  улучшающей  условия  эксплуатации, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

| Прибор в настенном корпусе – «Н» | Прибор в корпусе на DIN–рейку – «D» |
| --- | --- |
| Прибор в металлическом цилиндрическом корпусе – «М» |

Примечание – На рисунке  приборы с первичным преобразователем  показаны выборочно (условно).

Рисунок 1 – Датчик относительной влажности и

температуры ДВТ–03.ТЭ

6 ПОДГОТОВКА  ПРИБОРА К РАБОТЕ

6.1 Установить прибор, используя крепёжные элементы или дополнительный кронштейн (см. приложение В) на месте эксплуатации.

6.2 Произвести подключение прибора в соответствии с приложением  Г.

7   УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных  условиях  не менее  6 часов.

7.2 Техническая эксплуатация (использование) прибора должна осуществляться в соответствии с настоящим РЭ.

7.3 ВНИМАНИЕ! Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсации влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров сенсора и прибора в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

В этом случае рекомендуется – снять ЧЭВТ с прибора и выполнить операцию по восстановлению параметров ЧЭВТ:

– выдержать  ЧЭВТ при   температуре   плюс 100+5 ºС  и относительной влажности  0÷5 % в течение 10 часов;

– выдержать  ЧЭВТ  при  температуре  плюс 20÷30 ºС и относительной влажности (75±5) % в течение 12 часов.

Примечание – Температурной обработке следует подвергать только ЧЭВТ.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Периодически, но не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить визуальный осмотр прибора, обращая внимание на:

– обеспечение крепления на объекте эксплуатации;

– обеспечение качества электрических соединений;

– отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов.

8.2 При наличии обнаруженных недостатков произвести  их устранение.

8.3 ЧЭВТ снабжен защитным колпачком, предотвращающем попадание на него капель влаги, масла и других жидкостей, а также пыли. Диаметр пор колпачка – 40 мкм.

Периодически необходимо снимать с датчика и прочищать защитный колпачок в струе воды или сжатого газа с последующей сушкой в камере при температуре не менее 100 ºС и в течение не менее 20 минут.

В приборе конструктивного исполнения «М» защитный колпачок встроен в корпус.

ВНИМАНИЕ! Налёт масел и грязи на защитном колпачке может привести к ошибочным измерениям, поэтому в случае, когда колпачок очистить невозможно,  его необходимо заменить.

8.4 В случае выхода ЧЭВТ из строя, его можно заменить на аналогичный.

8.5 Периодически, через 3–6 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации, необходимо контролировать точность показаний прибора.

Рекомендуется использовать для этого набор солей. Методика контроля с использованием солей приведена в приложении Д.

В случае превышения погрешности, указанной в п. 2.5 настоящего РЭ необходимо заменить ЧЭВТ.

8.6 Ремонт прибора выполняется предприятием–изготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями).

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс  50 оС и относительной влажности  до 80 %.

9.2 Прибор должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

10 ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ

10.1 Прибор должен храниться в закрытом отапливаемом помещении с естественной  вентиляцией  при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 50 оС и относительной влажности  20 …60 %.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

10.2 Прибор должен храниться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

11 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие  датчика  относительной влажности  и  температуры ДВТ–03.TЭ требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем  правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем  РЭ.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации датчика относительной влажности и температуры ДВТ–03.TЭ – 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии данных о продаже – со дня изготовления.

11.3 В течение гарантийного срока эксплуатации  предприятие–изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену прибора в случае выхода из строя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Бесплатная гарантия не распространяется на случаи выхода прибора из строя по причине его неправильной эксплуатации.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО   ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Датчик относительной влажности и температуры

ДВТ–03.TЭ – __ – ____ – _____ – ___ зав. номер ______ упакован в НПК «РЭЛСИБ»   согласно требованиям, предусмотренным в действующей   технической  документации.

_______________    ____________     ________________

(должность)                   (личная подпись)        (расшифровка подписи)

______________________

(год, месяц, число)

###### 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Датчик относительной влажности и температуры

ДВТ–03.TЭ – __ – ____ – _____ – ___ зав. номер ______ изготовлен  и принят  в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей  технической документации и  признан  годным   для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.       _________________        ___________________

(личная  подпись)                   (расшифровка  подписи)

______________________

( год, месяц, число)

*     *     *    *    *

Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать исполнение по точности измерения,  конструктивное исполнение, длину  зонда и длину присоединительного кабеля.

Приложение  А

(Обязательное)

Рекомендуемые условия применения  и эксплуатации

#### датчика  относительной влажности и  температуры

#### ДВТ–03.TЭ

1 – рекомендуемая зона применения (диапазон измерения относительной влажности  и температуры);

2 – зона применения в течение не более 50 ч. (максимально–допустимые условия  эксплуатации)

Приложение  Б

(Обязательное)

Условное обозначение датчика

относительной влажности и температуры ДВТ–03.TЭ

ДВТ–03.TЭ –  Х –  ХХ –  XXХ – Х

Датчик  относительной

влажности и температуры

ДВТ–03.ТЭ

исполнение по точности измерения:

– 2 – нормальной точности;

– 3 – пониженной точности;

конструктивное  исполнение:

Н1, Н2  – настенное;

К 1, К2  – канальное;

У – уличное;

D – крепление на DIN–рейку;

М – металлический цилиндрический корпус;

L – длина зонда, мм , (для конструктивного

исполнения Н2, К1 и К2);

l   – длина присоединительного кабеля, м,

(для конструктивного исполнения Н2, М)

Пример записи датчика при заказе:

«Датчик  относительной влажности и температуры

ДВТ–03.TЭ пониженной точности, настенного исполнения Н2, с длиной зонда  40 мм  и длиной кабеля  1,0 м   –

Датчик  ДВТ–03.TЭ–3–Н2–40–1,0»

Приложение  В

1 Конструктивные исполнения и

условные обозначения датчика относительной влажности и температуры  ДВТ–03.TЭ

| Настенное исполнение – Н1 | L = 40; 80; 120 мм l = 0,5; 1,0 м Настенное исполнение – Н2 |
| --- | --- |

| L = 80; 200; 300 мм Канальное исполнение – К1 | L = 40; 80; 120 мм Канальное исполнение – К2 |
| --- | --- |

Продолжение  приложения   В

Уличное исполнение  – У

Конструктивное исполнение

в корпусе на DIN–рейку (D)

l = 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 м

Конструктивное исполнение

в металлическом цилиндрическом корпусе (М)

2 Аксессуары  к датчикам

2.1 Защитный фильтр

|  | Защитный фильтр Ф12 из нержавеющей стали |
| --- | --- |

2.2 Кронштейн для крепления датчика на стене КД1–Н

2.3 Переходник для установки датчика в генератор влажности  газа «Родник» – ПУД

| ПУД–12 | D = 12,0 мм |
| --- | --- |

2.4 Набор для юстировки в составе:

2.4.1 Набор солей LiCl,  MgCl2,  NaBr,  NaCl, KCl  и K2SO4  по 10 г в банках ёмкостью 40 мл, в зависимости от диаметра зонда.

| Набор под датчик Ф12 | Прибор при юстировке |
| --- | --- |

2.4.2 Пипетка

Приложение Г

#### Схема подключения датчика  относительной влажности и температуры ДВТ–03.ТЭ  на  месте эксплуатации

Uпит – 18

Rн ≤  ---------------

0,022

Примечание –  Допускается использовать схемы питания прибора  с общим минусом для обоих каналов.

Схема электрическая подключения

датчика относительной влажности и температуры

ДВТ–03.ТЭ в настенном исполнении

Продолжение приложения Г

Схема электрическая подключения

датчика относительной влажности и температуры

ДВТ–03.ТЭ  в корпусе на DIN–рейку

Чёрная метка означает знак ( –);

красная метка означает канал влажности

Схема электрическая подключения

датчика относительной влажности и температуры

ДВТ–03.ТЭ  в металлическом цилиндрическом корпусе

Приложение Д

(Рекомендуемое)

Рекомендации по практическому использованию солей для проверки датчика относительной  влажности

и температуры  ДВТ–03.ТЭ

| Соли | Относительная влажность (%) и оценка доверительных интервалов абсолютной погрешности (при Р=0,9) над насыщенными водными растворами солей при t, ºС |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| LiCl | 18,6±0,1 | 14,5±0,2 | 12,0±0,1 | 11,9±0,1 | 11,5±0,1 | 11,0±0,1 | 11,0±0,1 |
| MgCl2 | 34,0±0,2 | 33,6±0,2 | 33,0±0,1 | 32,5±0,1 | 31,6±0,1 | 30,5±0,1 | 29,4±0,1 |
| NaBr | 66,8±0,2 | 62,8±0,2 | 59,4±0,2 | 57,6±0,2 | 53,2±0,1 | – | – |
| NaCl | 76,2±0,2 | 75,9±0,2 | 75,6±0,3 | 75,3±0,2 | 75,3±0,2 | 74,8±0,2 | 74,5±0,2 |
| KCl | 88,2±0,3 | 86,7±0,3 | 85,3±0,3 | 83,6±0,3 | 83,6±0,3 | 81,4±0,2 | 80,0±0,2 |
| K2SO4 | 99,6±0,3 | 98,3±0,3 | 97,5±0,4 | 97,2±0,3 | 97,2±0,3 | 97,0±0,2 | – |

1 Из набора для юстировки взять банку с нужной солью, открыть крышку, при помощи пипетки смочить соль дистиллированной водой.

Надеть на банку сменную крышку с необходимым диаметром  внутреннего отверстия.

2 Снять с датчика защитный колпачок (кроме конструктивного исполнения «М»).

Вкрутить банку с поверочной солью вместо защитного колпачка.

ВНИМАНИЕ! Раствор соли (соль) не должен попадать на датчик.

Соединение должно быть герметично, чтобы исключить "разбавление" паровоздушной смеси внутри банки окружающим воздухом.

3 ВНИМАНИЕ! В месте нахождения датчика не должно быть сквозняков, а температура окружающего воздуха должна быть стабильной.

Необходимо дождаться установления показаний.

Время установления равновесия может достигать нескольких часов.

4 Точность метода зависит от следующих факторов:

а) отсутствие градиентов температуры в системе "банка – датчик" и ее стабильность в процессе измерений;

б) герметичность системы.

5 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется  использовать соль К2S04  на время более 1 часа.