ОКП 42 7600 ® НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» АВТОНОМНЫЙ РЕГИСТРАТОР УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ –USB–IU– G Руководство по эксплуатации РЭЛС.422377.019 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения обслуживающим персоналом конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, правил технической эксплуатации и гарантий предприятия–изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании автономного регистратора унифицированных сигналов –USB–IU–G (далее – регистратор).

Перед эксплуатацией регистратора необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ.

Регистратор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150–69.

По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды регистратор соответствует  IP54 по ГОСТ 14254–96.

Регистратор рекомендуется эксплуатировать при  температуре окружающего  воздуха  от минус 40  до  плюс 70 0С, относительной влажности до 95 % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

При покупке регистратора необходимо проверить:

- комплектность;

- отсутствие механических повреждений;

- наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготовителя и (или) торгующей организации.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Автономный регистратор унифицированных сигналов –USB–IU–G предназначен для автоматического измерения и архивирования значений тока и напряжения через равные заданные интервалы времени с последующей обработкой накопленных данных на персональном компьютере (далее ПК).

  - Регистратор может применяться в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и машиностроении, на железнодорожном транспорте и в других отраслях промышленности, в том числе для регистрации данных с различных датчиков имеющих выходной сигнал в виде тока или напряжения.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Диапазон напряжений питания от внешнего источника  постоянного тока от 7 до 27 В.

  - В режиме измерения 4–20 мА регистратор питается от токовой петли.

Минимальный ток питания от токовой петли – не более  2 мА.

  - Потребляемый ток от внешнего источника питания – не более  25 мА.

  - Потребляемый ток по интерфейсу USB – не более 20 мА.

  - Значения входного сопротивления регистратора в различных режимах измерения приведены в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Режим | Величина сопротивления |
| --- | --- |
| В режиме измерения ±100 мВ | не менее 100 кОм |
| В режиме измерения 0 – 10 В | не менее 100 кОм |
| В режиме 0–5мА и 0–20 мА | не более 200 Ом |

  - Падение напряжение вносимое регистратором в цепь измерения тока:

в режиме 4–20мА: не более [3,6В + 200Ом х Iизм],

в режимах 0-5мА и 0-20мА: не более [0,7В + 200Ом х Iизм],

где Iизм – значение амплитуды измеряемого тока.

  - Пределы допускаемой погрешности и разрешающая способность регистратора в различных диапазонах измерения  приведены в таблице 2.

  - Емкость памяти 60000 значений.

  - Период регистрации – от 1 секунды до 24 часов.

  - Запуск регистратора – по времени или нажатием на кнопку.

  - Тип регистрации отсчётов температуры:

- в автономном режиме;

- в режиме «Online» («Текущие данные») с подключением к USB порту ПК.

  - Тип записи – циклическая или до заполнения.

Таблица 2

| Диапазон измерения | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % | Пределы допускаемой дополнительной приведенной температурной погрешности, % | Разрешающая способность, не хуже |
| --- | --- | --- | --- |
| минус 100 .. плюс 100 мВ | ±0,1 | ±0,5 | 8,00 мкВ |
| 0 … 10 В | ±0,05 | ±0,4 | 0,31 мВ |
| 0 … 5 мА | ±0,05 | ±0,2 | 0,17 мкА |
| 0 … 20 мА | ±0,05 | ±0,2 | 0,69 мкА |
| 4 … 20 мА | ±0,1 | ±0,5 | 0,69 мкА |

  - Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

  - Средний срок службы – не менее 5 лет.

  - Габаритные размеры регистратора – не более, 145х90х41 мм.

  - Масса регистратора, не более 0,15 кг.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность поставки регистратора – в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол–во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 Автономный регистратор тока и напряжения EClerk–USB–IU–G | РЭЛС.422377.019 | 1 |
| 2 Кабель USB B / USB A для подключения к персональному компьютеру | РЭЛС.421941.006 |  |
| 3 Программное обеспечение (на диске) | РЭЛС.422377.019 ПО | 1 |
| 4 Тара потребительская | РЭЛС.323229.011 | 1 |
| 5 Руководство по эксплуатации | РЭЛС.422377.019 РЭ | 1 |

- УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - По способу защиты от поражения электрическим током регистратор соответствует классу III по ГОСТ P 51350–99.

  - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы регистратора.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатация регистратора  в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

  - Техническая эксплуатация и обслуживание регистратора должны производиться только квалифицированными специалистами, и изучившими настоящее РЭ.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

  - Внешний вид  регистратора  – в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1– Внешний вид  автономного регистратора унифицированных сигналов  –USB–IU–G

  - Конструктивно регистратор выполнен в пластмассовом корпусе.

На правой торцевой поверхности расположена кнопка «switch of mode», предназначенная для переключения между режимами работы.

На лицевой панели расположен световой индикатор режима работы регистратора «mode of operations» и подтверждения нажатия кнопки.

Следующие состояния индикатора «mode of operations» соответствуют режимам:

–	«stop» - режим работы «остановлен»;

–	«work» - режим работы «запись»;

–	«wait» - режим работы «ожидание»;

–	«alarm» - режим работы «авария».

Нажатие кнопки подтверждается свечением красным цветом светового индикатора длительностью 0,8 с.

  - Принцип действия регистратора

Регистратор измеряет амплитуду тока или напряжения через равные заданные интервалы времени и сохраняет полученные данные в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки информации на персональном компьютере.

Схема регистратора имеет защиту от перегрузки по току входов измерения, переполюсовки резервного элемента питания, входа питающего напряжения от внешнего источника и измерительных сигналов, а также имеет защиту от некорректного включения, в случаях, когда схема подключения внешних цепей не соответствует выбранному режиму измерения (положению DIP–переключателей).

Примечание –  В связи с постоянной работой по усовершенствованию регистратора, не ухудшающей его технические характеристики и повышающей его надежность, в конструкцию регистратора могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Открутить винты, снять крышку корпуса и извлечь элемент питания.

  - Выполнить монтаж регистратора по месту эксплуатации.

Примеры схем подключения к регистратору внешнего источника питания и сигнальных линий в различных режимах измерения приведены в приложении А.

  - Установить при помощи переключателей регистратора необходимый режим измерения в соответствии п.п.7.

  - Установить элемент питания и крышку корпуса.

  - Установить на ПК программное обеспечение поставляемое на компакт-диске поставляемое совместно с регистратором.

Примечания.

1 Обновлённые версии программного обеспечения регистратора находятся на сайте www.relsib.com.

2 В программном обеспечении предусмотрена возможность градуировки регистратора Пользователем. При этом заводская градуировка остаётся без изменений. Пользователь может в любой момент вернуться к заводской градуировке.

  - Подключить регистратор к ПК через USB–разъём кабелем USB A-B.

  - Установить начальные настройки регистратора по п.п.8 в соответствии с требуемым режимом измерения.

  - Начать измерения.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Вид регистратора со снятой крышкой корпуса приведен на рисунке 2.

1 – элемент питания;

2 – переключатели режимов измерения;

3 – винтовые клеммы;

4 – кнопка переключения режима работы;

5 – индикатор;

6 – кабельный ввод питания (тип PG7);

7 – кабельный ввод сигнальной линии (тип PG7);

8 – разъём для подключения USB кабеля

Рисунок 2

Таблица 4

| Положение переключателя | Режим измерения |
| --- | --- |
|  | Измерение амплитуды тока в диапазоне от 0 до 5 мА. Измерение амплитуды тока в диапазоне от 0 до 20 мА. |
|  | Измерение амплитуды тока в диапазоне от 4 до 20 мА с питанием от «токовой петли» |
|  | Измерение амплитуды напряжения в диапазоне от минус 100 до плюс 100 мВ |
|  | Измерение амплитуды напряжения в диапазоне от 0 до 10В |
| Примечание. Положение движка переключателя на рисунках указано темно-серым цветом. – движок переключателя в положении «включено»; – движок переключателя в положении «выключено» |

  - Регистратор может находиться в одном из следующих режимов работы:

а) «ожидание» – режим, в котором регистратор ожидает от пользователя нажатия кнопки или наступления момента старта, если выбран старт измерений по времени, для перехода в режим «запись». В этом режиме один раз в 6 секунд происходит двойная вспышка зелёным цветом светового индикатора.

Регистратор автоматически переходит в этот режим после записи настроек с компьютера;

б) «запись» – Находясь в этом режиме, регистратор ведёт запись данных с заданным интервалом, что сопровождается одиночной вспышкой зеленым цветом светового индикатора один раз в 6 секунд.

Нажатие кнопки в этом режиме приводит к переходу регистратора в режим остановки;

в) «остановлен»  – в этом режиме световая индикация отсутствует. Регистратор не производит запись данных и ожидает считывания данных.

Регистратор автоматически переходит в этот режим после заполнения памяти, при установленном способе заполнения памяти «до заполнения».

Нажатие кнопки в этом режим приводит к переходу регистратора в режим ожидания и очистке памяти от накопленных данных.

При последующем нажатии кнопки регистратор переходит режим записи по кнопке;

г) «Авария» – в этом режиме раз в 6 секунд происходит одинарная вспышка красным цветом светового индикатора. В этот режим регистратор переходит в случае разряда элемента питания.

В этом режиме измерение и регистрация данных не выполняется, на нажатие кнопки регистратор не реагирует.

- ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ И              ВИЗУАЛИЗАЦИЙ

  - Окно программы имеет 3 вкладки, в соответствии с рисунком  3:

- «Общее» – вкладка предназначена для настройки регистратора, загрузки накопленных данных из файла или регистратора, сохранения данных в файл и экспорта данных;

- «График» – на этой вкладке данные отображаются в виде графика;

- «Таблица» – на этой вкладке данные отображаются в виде таблицы.

Рисунок 3

  - Вкладка «Общее»

    - На этой вкладке расположены элементы управление регистратором, файлами данных и настроек.

При отключенном регистраторе, пользователю выводится надпись «Ожидание подключения».

При подключении к ПК регистратора, надпись «Ожидание подключения» заменится значением текущего времени отсчитываемого регистратором, а поля ввода заполняются соответствующими значениями, считанными из регистратора.

Для того чтобы загрузить данные, накопленные регистратором, необходимо нажать кнопку «Считать».

    - «Серийный номер» – индивидуальный серийный номер устройства, он задан при производстве и не может быть изменен пользователем.

    - Поле ввода «Имя» – предназначено для ввода строки символов - наименования, которое может назначить пользователь устройству для удобства идентификации. Максимальная длина 20 символов, поддерживаются символы кириллического (русские) и латинского (английские) алфавитов.

    - Переключатель «Запуск» – предназначен для выбора способа инициирования начала измерения и записи данных:

–	по времени;

–	по кнопке.

    - Поле «Время старта» – отображает время начала записи.

    - Поле ввода «Интервал измерения (чч:мм:сс)» – значение периода между записями от 1 с до 24 часов.

    - «Запись» – способ заполнения памяти при записи отсчётов:

–	циклическая;

–	до заполнения.

При циклическом заполнении памяти, в случае ее переполнения, наиболее старые данные затираются новыми.

В случае способа заполнения «до заполнения» при окончании свободной памяти регистратор прекращает накапливать новые данные и переходит в режим «остановлен».

    - Кнопка «Записать настройки» – запись установленных настроек и синхронизация времени по часам ПК. Регистратор при этом переходит в режим ожидания.

Внимание! При записи новых настроек накопленные данные автоматически удаляются.

    - Кнопка «Считать» – чтение из регистратора накопленных данных. Время чтения зависит от количества записанных значений, максимальное время загрузки не превышает 30 секунд.

Количество значений – количество накопленных значений в регистраторе.

    - Кнопка «Очистить» – удаление всех накопленных значений, при этом регистратор не меняет режим работы.

    - Кнопка «Сохранить данные» – сохранение данных загруженных из регистратора во внешний файл.

    - Кнопка «Загрузить данные» – загрузка данных из внешнего файла.

    - Кнопка «Экспорт» – позволяет экспортировать данные в  текстовый файл или в файл электронных таблиц Microsoft Excel.

Примечание – «Экспорт» в  формат электронных таблиц возможен только при установленной программе Microsoft Excel.

    - «Отчёт» – создание отчёта о накопленных значениях в печатном виде.

    - Элемент «Текущие данные» – если он активен (регистратор в режиме записи), то выбрав его можно считывать текущие измеренные данных в реальном масштабе времени. Считанные данные будут автоматически добавляться в таблицу и график, а так же будут доступны для сохранения.

    - Кнопка «Масштабирование» открывает диалоговое окно «Настройки», предназначенное для выбора диапазона измерения и линейного масштабирования измеряемой величины в соответствующую ей физическую, для удобства представления результата (подробнее см. п.п.8.5).

Доступ к диалоговому окну «Настройки» будет разрешен только после ввода пароля, который установлен предприятием–изготовителем и может быть изменён только при юстировке.

    - Вид диалогового окна «Настройки» приведен на рисунке 4. В этом окне находятся следующие элементы управления:

- Выпадающий список «Выбор диапазона», при помощи которого устанавливается один из 5–ти рабочих диапазонов прибора.

Внимание! Для корректной работы прибора необходимо вместе с выбором диапазона установить движки переключателя режима измерения в соответствии с таблицей 4.

- Поле ввода «Измеряемая величина». В этом поле, для текущего диапазона измерения, задается наименование типа измеряемой физической величины, которое будет в дальнейшем указываться на графиках, в таблице и отчетах.

- Поле ввода «Единицы измерения» предназначено для указания символьного сокращения единиц измерения измеряемой физической величины, которые будет в дальнейшем указываться на графиках, в таблице и отчетах.

- Поля ввода границ масштабируемого диапазона значений амплитуды измеряемого сигнала (в окне внизу, слева).

- Поля ввода границ диапазона значений, соответствующей сигналу, реальной измеряемой физической величины (в окне внизу, справа).

Рисунок 4

    - В режиме масштабирования можно выполнить пользовательскую юстировку регистратора используя источник эталонного сигнала. При этом эталонные значения вносятся в поля границ диапазона измеряемого сигнала, а соответствующие им реальные измеренные значения эталонного сигнала в поля границ физической величины.

    - После выбора диапазона измерения и/или ввода значений границ диапазонов необходимо нажать кнопку «сохранить настройки».

После сохранения настроек на графике и в таблице будут отображаться не значения амплитуд сигнала датчика, а вычисленные значения реальной физической величины.

  - Вкладка «График»

    - Вид вкладки «График» приведен на рисунке 5. Она предназначена для отображения накопленных данных в виде графика. Управление графиком выполняется при помощи мыши или, расположенных ниже графика, групп элементов.

Управление мышью позволяет изменить масштаб по временной оси с помощью колеса прокрутки и перемешаться по графику,  перемещением мыши удерживая левую кнопку.

Для работы с графиком, по нажатию правой клавиши мыши активируется меню «Выбора инструмента» в котором доступны следующие пункты:

- Копировать – для копирования видимой области графика в виде растрового рисунка в буфер обмена ОС Windows;

- Риска – для показа вертикальной риски в поле отображения графика, и областей вывода для визуализации значений координат точек пересечения риски и графиков.

- Область – для выделения рамкой области в поле отображения графика с последующим автомассштабированием этой области на все поле.

Рисунок 5

    - «Текущие данные» – то же, что и п.п.8.2.15.

    - В полях ввода «Ось Y» – задаются минимальное и максимальное значения для видимого участка оси ординат (значений данных). Некорректно введённые значения игнорируются.

    - В полях ввода «Ось X»  –  задаются минимальное и максимальное значения для видимого участка оси времени. Некорректно введённые  значения игнорируются.

    - Кнопка «Автомасштаб» – возвращает график в исходное состояние – масштабирует график таким образом, чтобы в области вывода были видны все накопленные данные.

  - Вкладка «Таблица»

    - Вид вкладки  «Таблица» приведен на рисунке 6. Она предназначена для представления данных в виде таблицы, которые можно отфильтровать по значению.

Рисунок 6

    - «Текущие данные» – то же, что и п.п. 8.2.15.

    - Группа элементов управления «Фильтры».

      - Если задействовано поле ввода «Верхняя граница», то фильтр оставляет в таблице только те данные, значение которых превосходят указанно в поле. Некорректно введенные значения в поле вводы не обрабатываются.

      - Если задействовано поле ввода «Нижняя граница», то фильтр оставляет в таблице только те данные, значения которых меньше указанного в поле значения. Некорректно введенные значения в поле вводы не обрабатываются.

- ЮСТИРОВКА

  - Для разблокирования доступа к заводской юстировке необходимо на ПК в одну папку с программой «EClerk» поместить специальный текстовый файл–пароль.

Файл–пароль высылается по запросу на официальном бланке организации.

  - В режиме заводской юстировки можно изменить пароль доступа к диалоговому окну «Настройка» для масштабирования диапазона значений или пользовательской юстировки.

- УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Техническая эксплуатация (использование) регистратора должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего РЭ.

  - Регистратор рекомендуется эксплуатировать:

- в закрытых взрывобезопасных помещениях при отсутствии химически агрессивных сред с содержанием кислот, щелочей и пр.;

- при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 0С, относительной влажности до 95 % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

  - Подключение к регистратору линий питания и связи необходимо выполнять через штатные кабельные вводы проводом круглого сечения диаметром от 3 до 6 мм.

  - После замены элемента питания, регистратор необходимо заново настроить.

  - При индикации «авария» необходимо вынуть элемент питания, нажать и удерживать кнопку в течение не менее 6 с. Проверить элемент питания, если он разрядился, то необходимо его заменить.

  - Регистратор может получать питание от внешнего источника, линии «токовой петли 4-20мА», ПК через USB-разъем или работать автономно от внутреннего резервного элемента питания.

  - Время работы регистратора от резервного элемента питания (1200мА*ч) приведено в таблице 5.

  - Средний ток потребляемый регистратором от резервного элемента питания в режиме «ожидания» не превышает 250 мкА.

  - Время разряда элемента питания в режиме «остановлен» не менее 10 лет.

Таблица 5

| Период регистрации | Время заполнения памяти | Время жизни элемента питания при температуре: |
| --- | --- | --- |
|  |  | плюс 23 °С | минус 40 °С |
| 1 с | 16,7 часа | 1,7 года | 1,4 года |
| 10 с | 6,9 суток | 3,9 года | 3,2 года |
| 1 мин | 41,7 суток | 4,5 года | 3,6 года |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Для поддержания работоспособности и исправности регистратора необходимо 1 раз в 3 месяца  проводить техническое обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на работоспособность изделия, отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на  регистраторе.

  - При наличии обнаруженных недостатков произвести их устранение.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Регистратор может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 0С и относительной   влажности до 75 %  при   температуре  плюс 15 0С.

Регистратор может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными для данного вида  транспорта.

  - Регистратор должен транспортироваться только в транспортной таре предприятия–изготовителя.

- ХРАНЕНИЕ

  - Регистратор следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при  температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 0С и  относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 0С.

Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов регистратора.

  - Регистратор должен храниться в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

- ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Предприятие–изготовитель гарантирует  соответствие автономного регистратора тока и напряжения  EClerk–USB–IU–G требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем  РЭ.

  - Гарантийный срок эксплуатации автономного регистратора тока и напряжения EClerk–USB–IU–G – 24 месяца со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска.

Примечание – Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элемент питания.

  - Гарантийный срок хранения  автономного регистратора тока и напряжения  EClerk–USB–IU–G – 6 месяцев со дня выпуска.

При длительном хранении регистратора – элемент питания не обходимо вынуть.

  - Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранить выявленные дефекты или заменить автономный  регистратор тока и напряжения EClerk–USB–IU–G при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего  РЭ.

  - Гарантия не распространяется на случай выхода регистратора из строя по причине его неправильной эксплуатации и механических повреждений.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Автономный регистратор тока и напряжения EClerk–USB–IU–G зав. номер _______ упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_________________     _____________       __________________

(должность)              (личная подпись)         (расшифровка подписи)

______________________

(год, месяц, число)

###### СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Автономный регистратор тока и напряжения EClerk–USB–IU–G  зав. номер _______ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным  для эксплуатации.

Начальник   ОТК

М. П.   ____________________          ______________________

(личная  подпись)                          (расшифровка  подписи)

______________________

( год, месяц, число)

*   *   *   *   *

Приложение А

Схемы подключения

автономного регистратора тока и напряжения

EClerk–USB–IU–G

Рис. А.1– Варианты подключения регистратора

с питанием от линии «Токовая петля 4–20мА»

Продолжение приложения А

Рис.А.2 – Подключение регистратора в разрыв цепи измерения тока 0–5мА и 0–20мА с нагрузкой в верхнем плече

Рис. А.3 – Подключение регистратора в разрыв цепи измерения тока 0–5мА и 0–20мА с нагрузкой в нижнем плече

Продолжение приложения А

Рис.А4 – Варианты подключения регистратора в разрыв цепи измерения тока 0–5мА и 0–20мА с “плавающей” нагрузкой

Продолжение приложения А

Рис.А.5 – Подключение регистратора в цепь

измерения напряжения

ИП	–	источник питания;

Д	–	датчик (источник сигнала);

А	–	измерительный прибор (амперметр);

V	–	измерительный прибор (вольтметр);

Измерительный прибор может отсутствовать.

Для нормальной работы источник питания должен обеспечивать напряжение в соответствии с:

UИПмин=UДмин+20мА*RЛИН+RН*20мА+20мА*200Ом+3,6В)

где:

UДмин – минимальное напряжение питания датчика (измерительного преобразователя) из руководства по эксплуатации на соответствующий датчик,

RН – эквивалент входного сопротивления внешнего измерительного прибора (амперметра),

RЛИН – сопротивление проводов токовой петли;

Пример расчета:

Имеем: UДмин = 7,5В,	RН = 250Ом,	RЛИН = 100Ом,

тогда:

UИПмин = 7,5+0,02*100+0,02*250+0,02*200+3,6) = 22,1В

Приложение Б

Рекомендуемые элементы питания

для использования в автономном регистраторе

температуры (и относительной влажности)

EClerk–USB–IU–G

| Обозначение элемента питания | Фирма– изготовитель | Рекомендуемый температурный диапазон эксплуатации, °С | Ёмкость, А*ч | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7126(ER) | Varta | –55 … +85 | 1,2 | до 10 |
| 14250(LS) | Saft | –60 …+85 | 1,1 | до 10 |
| 14250W(ER) | Minamoto | –55 … +85 | 1,2 | до 10 |
| ER14250 | EEMB | –55 … +85 | 1,2 | до 10 |