|  | ОКП 42 1100 R НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕНОСНОЙ ИТ 5–Т «Термит» Руководство по эксплуатации РЭЛС.405112.001 РЭ |
| --- | --- |

| – 34– Продолжение приложения В Рисунок В.2 – Трёхпроводная схема подключения термопреобразователя сопротивления Рисунок В.3 – Схема подключения преобразователя термоэлектрического с НСХ ХК(L). Пояснения к рисункам В.1 – В.3. Х1–Х7 – клеммы для подключения показаны условно; Rt – датчик температуры (термопреобразователь сопротивления); ХА1 – перемычка, изготовленная из провода сечением не менее 0,12 мм2, например: из провода НВ или НВМ по ГОСТ 17515–72. | Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения обслуживающим персоналом конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, правил технической эксплуатации и гарантий предприятия–изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании измерителя температуры цифрового переносного типа ИТ 5–Т «Термит» (далее – измеритель). Перед эксплуатацией измерителя необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ. Измеритель выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150–69. Измеритель рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 оС, относительной влажности до 95 % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа. Условное обозначение измерителя, сокращения и определения приведены в приложении А. При покупке измерителя необходимо проверить: – комплектность; – отсутствие механических повреждений; – наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготови-теля и (или) торгующей организации. |
| --- | --- |

| В связи с исключением из «Номенклатуры продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» кода позиции «42 1100. Приборы для измерения и регулирования температуры, сигнализаторы температуры» –- Измеритель температуры цифровой переносной ИТ 5–Т «Термит» обязательной сертификации не подлежит. (Постановление Госстандарта № 86 от 06.08.2001г.; ИУС № 12 за 2001 г.) Внесен в Государственный реестр средств измерений под № 27526–04 от 04.07.2004 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – 4 –- 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1.1 Измеритель температуры цифровой переносной ИТ 5–Т «Термит» предназначен для измерения температуры твёрдых, газообразных, жидких и сыпучих сред, температуры поверхности твёрдых тел и т. д. 1.2 Измеритель применяется в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и машиностроении, на железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности. 1.3 Измерители подразделяются по типу реализованной НСХ: – 50М с Rо =50 Ом и W100 = 1,4260 по ГОСТ 6651–94; – 100П с Rо =100 Ом и W100 = 1,3910 по ГОСТ 6651–94; – Pt100 с Rо =100 Ом и W100 = 1,3850 по ГОСТ 6651–94; – ХК(L) по ГОСТ Р 8.585–2001. Примечание – Измерители могут поставляться по заявке Потребителя с датчиками температуры, выпускаемыми ООО НПП «РЭЛСИБ» по ТУ 4211–012–42187449–2002 и ТУ 4211–011–42187449–2002. 1.4 Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления) присоединяется к измерителю по двухпроводной (трёхпроводной) схеме подключения. | – 33–- Продолжение приложения Б Рисунок Б.6 – Схема подключения преобразователя термоэлектрического с НСХ ХК(L). Приложение В Схемы подключения датчиков температуры к измерителю Рисунок В.1– Двухпроводная схема подключения термопреобразователя сопротивления |
| --- | --- |

| –32–- Продолжение приложения Б Схемы присоединения датчиков температуры к разъёму РС–4. (со стороны распайки кабельной части разъёма РС–4) Рисунок Б.4 – Двухпроводная схема подключения термопреобразователя сопротивления Рисунок Б.5 – Трёхпроводная схема подключения термопреобразователя сопротивления Сопротивление присоединительных проводов не более 0,1 Ом. Rt – датчик температуры (термопреобразователь сопротивления); ХА1 – перемычка, изготовленная из провода сечением не менее 0,12 мм2, например: из провода НВ или НВМ по ГОСТ 17515–72. | – 5 – 1.5 Способы присоединения датчика температуры к измерителю: – жёсткое крепление к корпусу измерителя (способ 1); – присоединение гибким кабелем (способ 2); – присоединение гибким кабелем через разъём типа РС–4 (способ 3). Способы присоединения датчиков температуры к измерителю приведены в приложении Б. 1.6 Измеренное значение текущей температуры рабочей среды отображается на индикаторе измерителя. 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1 Диапазон напряжений питания от 2,3 до 3,5 В. (Источник питания – два элемента питания типа АА по ГОСТ Р МЭК 285–97). 2.2 Число каналов измерения – 1. 2.3 Диапазон измеряемой температуры рабочей среды и дискретность отсчёта измерителя в соответствии с таблицей 1. 2.4 Пределы допускаемой приведенной основной погрешности не должны превышать ( (0,5+0,25t) % (без учёта погрешности датчика температуры), где t – время в годах, прошедшее после юстировки, но не более 2–х лет. За нормирующее значение принимается разность между верхним и нижним предельными значениями диапазона измеряемой температуры измерителя. |
| --- | --- |

| – 30 – Продолжение приложения Б Рисунок Б.1 – Датчик температуры, жёстко закреплённый на корпусе измерителя (способ 1). Рисунок Б.2 – Выносной датчик температуры, присоединенный гибким кабелем (способ 2). | – 7 – Рисунок 1 – Внешний вид измерителя температуры цифрового переносного ИТ 5 – Т «Термит». Рисунок 2 – Внешний вид измерителя температуры цифрового переносного ИТ 5 – Т «Термит» с датчиком температуры, присоединяемым с помощью разъёма РС–4. |
| --- | --- |
| – 6 – Таблица 1 Условное обозначение измерителя Тип реализованной НСХ Диапазон измеряемой температуры, 0С Дискрет-ность отсчёта, 0С ИТ 5–ТС–50М «Термит» НСХ 50М с W100 = 1,4260 от минус 30 до плюс 160 0,2 ИТ 5–ТС–100П «Термит» НСХ 100П с W100 = 1,3910 от минус 200 до плюс 700 1,0 ИТ 5–ТС–Pt100 «Термит» НСХ Pt100 с W100 = 1,3850 от минус 200 до плюс 700 1,0 ИТ 5–ТП–ХК(L) «Термит» НСХ ХК(L) от минус 50 до плюс 750 1,0 Примечания. 1 При поставке измерителя в комплекте с датчиком температуры диапазон измеряемой температуры определяется также техническими характеристиками датчика температуры, при этом суммарная погрешность измерения равна сумме погрешностей измерителя и датчика температуры. 2 Для уменьшения суммарной погрешности рекомендуется производить юстировку измерителя с присоединённым датчиком температуры. | – 31–- Продолжение приложения Б Рисунок Б.3 – Датчик температуры, присоединенный гибким кабелем через разъём РС–4 (способ 3) Пояснение к рисункам Б.1 –Б.3. Количество контактов клеммной колодки показано условно. |

| – 8 – 2.5 Измеритель обеспечивает возможность ручного и автоматического отключения режима измерения. Время до автоматического отключения «режима измерения» выбирается Потребителем измерителя из ряда: (5( 2) с; (15( 3) с; (30( 5) с; (60(10) с; 2 мин(15 с; (5(1) мин; (15(2) мин; (30( 3) мин и (60(5) мин. 2.6 Измеритель обеспечивает индикацию выхода за пределы диапазона измеряемой температуры рабочей среды: – выше верхней границы диапазона, при этом на индикаторе отображается символ «A»; – ниже нижней границы диапазона, при этом на индикаторе отображается символ «–A». 2.7 Измеритель обеспечивает индикацию при неисправности датчика температуры: – при коротком замыкании с типом реализованной НСХ 50М; 100П и Pt100 на индикаторе отображается символ «–A»; – при обрыве – на индикаторе отображается символ «A». 2.8 Измеритель предусматривает возможность «корректировки сдвига нуля и наклона ИСХ» датчика температуры. Данные корректирующие значения НСХ хранятся в энергонезависимой памяти измерителя. | – 29 – Приложение Б Таблица схем подключения и присоединения датчиков температуры к измерителю Таблица Б.1 Тип датчика температуры Схема подключения датчика температуры Способы присоединения датчика температуры способ 1 способ 2 способ 3 рис. Б.1 рис. Б.2 рис. Б.3 ТСМ 50М; ТСП 100П; ТСП Pt100 рис. В.1 ● ● ● рис. В.2 ● ● ● ТП ХК(L) рис. В.3 ● ● Знак «●» означает применяемость схемы подключения и способ присоединения датчика температуры к измерителю Параметры линии для присоединения датчика температуры к измерителю Таблица Б.2 Тип датчика температуры Исполнение линии Длина линии Сопротивление линии ТСМ 50М ТСП 100П ТСП Pt100 2-х проводная не более 2,0 м не более 0,1 Ом 3-х проводная не более 20,0 м не более 1,0 Ом ТП ХК(L) термоэлектродный кабель с жилами хромель и копель не более 20,0 м –– |
| --- | --- |
| – 28 – Продолжение приложения А Примеры записи измерителя при заказе и в документации другой продукции: 1) «Измеритель температуры цифровой переносной ИТ 5–Т «Термит» с типом реализованной НСХ 50М и с присоединением термопреобразователя сопротивления гибким кабелем через разъём РС–4. Измеритель температуры ИТ 5–ТС–50М–3 «Термит» ТУ 4211–008–42187449–2003»; 2) «Измеритель температуры цифровой переносной ИТ 5–Т «Термит» с типом реализованной НСХ ХК (L) и жёстким креплением преобразователя термоэлектрического к корпусу измерителя. Измеритель температуры ИТ 5–ТП–ХК(L)–1 «Термит» ТУ4211–008–42187449–2003». Сокращения и обозначения. ТСМ – термопреобразователь сопротивления медный; ТСП – термопреобразователь сопротивления платиновый; ТП – преобразователь термоэлектрический; НСХ – номинальная статистическая характеристика преобразования; ИСХ – индивидуальная я статистическая характеристика преобразования датчика температуры; W100 – отношение сопротивления термопреобразователя сопротивления при температуре плюс 100 0С к его сопротивлению при температуре 0 0С; Ro – номинальное значение сопротивления датчика температуры при температуре 0 0 С; Rном. – действительное номинальное сопротивление датчика температуры. | – 9 – Метрологические характеристики измерителей с измененными после поверки корректирующими значениями НСХ не нормируются. Примечание – Данные функции параметров предусмотрены для компенсации отклонения параметров датчика температуры от НСХ, а также при использовании двухпроводной схемы подключения с большим сопротивлением линии связи. 2.9 Измеритель обеспечивает индикацию при разряде элементов питания до (2,5±0,25) В, при этом на индикаторе отображается символ «LO BAT». 2.10 Потребляемая мощность – не более 25 мВт. 2.11 Продолжительность непрерывной работы измерителя от щелочных элементов питания до 500 ч. 2.12 Средняя наработка на отказ не менее 20000 ч. 2.13 Средний срок службы – 5 лет. 2.14 Внешний вид измерителей приведен на рисунках 1 и 2 . Габаритные размеры измерителя не более, мм: длина – 140,0; ширина – 75,0; толщина – 30,0. 2.15 Масса измерителя не более 0,18 кг. 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1 Комплектность поставки измерителя в соответствии с таблицей 2. |

| – 26 – 16 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Измеритель температуры цифровой переносной ИТ 5–Т__– _________–__ «Термит» заводской номер № _______ упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. __________________ _________________ ____________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ (год, месяц, число) 17 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Измеритель температуры цифровой переносной ИТ 5–Т__– _________–__ «Термит» заводской номер № _________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК М. П. _________________ ___ ____________________ ______ (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ ( год, месяц, число) * * * * Примечание - В разделах «РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ», «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ»,«СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» следует указывать условное обозначение типа реализованной НСХ (датчика температуры). | – 11– 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4.1 По способу защиты от поражения электрическим током измеритель выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0–75. 4.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды измеритель соответствует IP 31 по ГОСТ 14254–96. 4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы измерителя. 4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация измерителя в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр. 4.5 Техническая эксплуатация и обслуживание измерителя должны производиться только квалифицированными специалистами, и изучившими настоящее РЭ. 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 5.1 Конструктивно измеритель выполнен в пластмассовом корпусе. Элементы питания расположены в батарейном отсеке, под крышкой корпуса измерителя. 5.2 Элементы управления и индикации, в соответствии с рисунками 1 и 2, расположены: – на лицевой панели – жидкокристаллический индикатор; – на боковой поверхности корпуса – кнопка для включения (выключения). |
| --- | --- |

| – 10 –- Таблица 2 Наименование изделия Обозначение изделия Кол., шт. 1 Измеритель температуры цифровой переносной ИТ 5–Т «Термит» РЭЛС.405112.001 | 1 2 Элемент питания АА (R6)* ГОСТ Р МЭК 285–97 2 3 Сумка РЭЛС.323382.001 См. прим. 3 4 Тара потребительская РЭЛС.323229.011 1 5 Тара транспортная РЭЛС.321339.011 См. прим. 4 6 Руководство по эксплуатации РЭЛС.405112.001 РЭ 1 7 Методика поверки РЭЛС.405112.001 И1 См. прим. 5 8 Методика юстировки РЭЛС.405112.001 И2 Примечания. 1 * Допускается использование любого элемента питания типа АА на номинальное напряжение 1,5 В. 2 Датчики температуры в комплект поставки не входят и поставляются по заявке заказчика. 3 Сумка для измерителя в комплект поставки не входит и поставляется по заявке заказчика. 4 Поставка измерителей в транспортной таре, в зависимости от количества изделий, по заявке заказчика. 5 Методика поверки и методика юстировки прилагаются на партию измерителей, отгружаемых в один адрес, но не менее одного документа на 10 шт. измерителей. | – 27 – Приложение А Условное обозначение измерителя температуры цифрового переносного ИТ 5–Т «Термит» ИТ 5 – ТХ – ХХХХХ – Х «Термит» измеритель температуры конструктивной модификации 5 с типом входа: – термопреобразователь сопротивления (ТС); – преобразователь термоэлектрический (ТП) тип реализованной НСХ: – 50М с W100 = 1,4260 по ГОСТ 6651–94; – 100П с W100 = 1,3910 по ГОСТ 6651–94; – Pt100 с W100 = 1,3850 по ГОСТ 6651–94; – ХК(L) по ГОСТ Р 8.585–2001 способ присоединения датчика температуры к измерителю: – 1 – жёсткое крепление к корпусу измерителя; – 2 – присоединение гибким кабелем; – 3 – присоединение гибким кабелем через разъём РС–4 условное (фирменное) наименование измерителя |
| --- | --- | --- |

| – 12 – 5.3 Принцип действия измерителя 5.3.1 При измерении температуры рабочей среды сигнал, поступающий с датчика температуры, преобразуется в текущее цифровое значение температуры, которое отображается на жидкокристаллическом индикаторе измерителя. 5.4 Описание элементов управления и индикации: а) индикатор предназначен: – для отображения измеренной температуры рабочей среды; – для отображения информации в режиме программирования; б) кнопка управления предназначена: – для включения (выключения) измерителя; – для программирования режимов работы измерителя. Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию измерителя, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию измерителя могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ. 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 6.1 Установить элементы питания в измеритель, соблюдая полярность. 6.2 Присоединить (произвести монтаж) датчик температуры к измерителю, в зависимости от способа присоединения и схемы подключения, в соответствии с приложениями Б и В. | – 25– 14.4 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранить выявленные дефекты или заменить измеритель температуры ИТ 5–Т «Термит» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ. 15 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ Измеритель температуры цифровой переносной ИТ 5–Т__– ________– __ «Термит» заводской номер № _________ соответствует техническим условиям ТУ 4211–008–42187449–2003 и на основании поверки признан годным и допущен к применению. Дата поверки Причина поверки Заключение поверителя Фамилия, подпись и клеймо поверителя Первичная поверка |
| --- | --- |
| – 24 – 13 ХРАНЕНИЕ 13.1 Измеритель следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 оС и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 0С. Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов измерителя. 13.2 Измеритель должен храниться в транспортной таре предприятия–изготовителя. 14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 14.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие измерителя температуры цифрового переносного типа ИТ 5 – Т «Термит» требованиям технических условий ТУ 4211–008–42187449–2003 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 14.2 Гарантийный срок эксплуатации измерителя температуры цифрового переносного типа ИТ 5–Т «Термит» – 24 месяца со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска. 14.3 Гарантийный срок хранения измерителя температуры цифрового переносного типа ИТ 5–Т «Термит» – 6 месяцев со дня выпуска. | – 13 – ВНИМАНИЕ! Подключение к измерителю термопреобразователя сопротивления осуществляется по двухпроводной ( трёхпроводной) схеме подключения. При использовании двухпроводной (трёхпроводной) схемы подключения параметры линии должны соответствовать таблице Б.2. В случае, когда параметры линии не соответствуют таблице Б.2, датчик температуры имеет отклонение от НСХ, либо для уменьшения суммарной погрешности измерений в измерителе предусмотрена возможность корректировки сдвига нуля и наклона характеристики в соответствии с п. 7.4 . Метрологические характеристики измерителей с введенными корректирующими значениями не нормируются. Подключение термопары к измерителю должно производиться с помощью термопарных или термокомпенсационных проводов с соблюдением полярности. Температура холодного спая контролируется в измерителе медным термопреобразователем сопротивления с НСХ 50М по ГОСТ 6651–94, расположенным в непосредственной близости от клемм присоединения термопары. 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 7.1 Включение измерителя осуществляется кратковременным нажатием на кнопку, при этом на индикаторе отображается измеренное значение температуры. |

| – 22 – 10 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 10.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур измеритель в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 12 часов. 10.2 Техническая эксплуатация (использование) измерителей должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего РЭ. 10.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ при технической эксплуатации: – включать измеритель при температуре ниже минус 20 и выше 55 0 С и относительной влажности выше 95 %; – попадание влаги или конденсация влаги на поверхности измерителя; – производить измерение температуры при разряде элементов питания, т. е. когда на индикаторе отображается символ «LO BAT», так как в этом случае не гарантируется точность измерения. 10.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ хранить измеритель длительное время с установленными элементами питания. 10.5 Измеритель рекомендуется эксплуатировать: – в закрытых взрывобезопасных помещениях при отсутствии химически агрессивных сред с содержанием кислот, щелочей и пр.; – при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 0С, относительной влажности до 95 % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа. | – 15 – Кн – нажатие на кнопку измерителя. Рисунок 3 – Алгоритм программирования времени работы измерителя. |
| --- | --- |
| – 14 – 7.2 Режим программирования 7.2.1 Длительное нажатие на кнопку измерителя, который находится во включенном состоянии, приводит ко входу в «меню» программирования, при этом на индикаторе измерителя отобразится символ «O». 7.2.2 Последовательные нажатия на кнопку измерителя приведут к отображению на индикаторе числовых символов от O до 9. 7.2.3 Операцию по выбору пунктов меню программирования необходимо производить в течение 5 с, по истечении которых измеритель переходит в режим измерения, либо в тот режим программирования, который соответствует набранной цифре (пункту «меню» программирования) по 7.2.2. Примечание – Пункты «меню» программирования O; 1 ; 3; 4; 7; 8 и 9 – в настоящей модификации измерителя не задействованы. 7.3 Режим программирования времени работы 7.3.1 Вход в режим программирования времени работы происходит при наборе в «меню» программирования цифры «2». Алгоритм программирования времени работы приведен на рисунке 3. Примечание – На рисунках 3, 4 и 5 температура измерителя «2O.O» показана условно. | – 23 – 11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 11.1 Для поддержания работоспособности и исправности измерителя необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на работоспособность изделия, отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на корпусе измерителя. 11.2 При наличии обнаруженных недостатков на измерителе произвести их устранение. 11.3 Ремонт измерителя выполняется представителем предприятия–изготовителя или специализированными предприятиями (лабораториями). 12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 12.1 Измеритель может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и относительной влажности до 75 % при температуре плюс 15 0С. Измеритель может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными для данного вида транспорта. 12.2 Измеритель должен транспортироваться только в транспортной таре предприятия–изготовителя. |

| – 16 – 7.3.2 Режим программирования времени работы обеспечивает 10 значений времени работы: PY – ручное управление; 5 c – 5 секунд; 15 c – 15 секунд; 3O c – 30 секунд; 6O c – 60 секунд; 2 – 2 минуты; 5 – 5 минут; 15 – 15 минут; 3O – 30 минут; 6O – 60 минут. При входе в режим программирования времени работы на индикаторе появляется одно из 10 значений, а именно то, которое было введено ранее. Значения времени работы измерителя последовательно сменяют друг друга с периодом 1 с. При отображении на индикаторе желаемого значения времени работы, необходимо нажать на кнопку, после чего измеритель переходит в режим измерения, который будет осуществляться в течение выбранного времени. Этот параметр сохраняется в энергонезависимой памяти и действует до следующего внесения изменений в работу измерителя. Примечание – Если выбор времени работы не был осуществлён (кнопка не была нажата), измеритель перейдёт в режим измерения, а время работы останется без изменений. 7.3.3 В ручном режиме выключение измерителя осуществляется вручную – кратковременным нажатием на кнопку. 7.4 Режим задания сдвига нуля характеристики 7.4.1 Режим задания сдвига нуля характеристики измерителя осуществляется с целью компенсации | – 21 – 8 ЮСТИРОВКА 8.1 Первичная юстировка измерителя производится на предприятии–изготовителе. 8.2 Юстировку измерителя следует производить в соответствии с РЭЛС.405112.001И2. 8.3 Юстировку измерителя следует проводить: – после проведения ремонта; – при проведении периодической поверки. 9 ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ 9.1 Измеритель подлежит первичной поверке при выпуске из производства, периодической поверке и поверке после ремонта. Поверка измерителя производится по методике поверки РЭЛС.405112.001 И1 «Измерители температуры цифровые переносные ИТ 5– Т «Термит». Методика поверки». 9.2 Межповерочный интервал – 2 года. 9.3 При положительных результатах поверки измерителя делается отметка в разделе «Результаты поверки» и (или) выдаётся свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006–94. 9.4 Для предотвращения несанкционированного доступа к юстировочным органам на головку одного из двух винтов, расположенных под крышкой батарейного отсека, ставят пломбу с оттиском поверительного клейма в соответствии с ПР 50.2.007–94 (рис. Б.1–Б.3). |
| --- | --- |

| – 20 – Примечание – В измерителе с типом реализованной НСХ ХК(L) десятичная точка не отображается (Например: значение 50 соответствует значению 5,0 % и т. д.) H – наклон характеристики измерителя; Кн – нажатие на кнопку измерителя. Рисунок 5 – Алгоритм задания наклона характеристики измерителя. | – 17 – C – сдвиг нуля характеристики измерителя; Кн – нажатие на кнопку измерителя. Рисунок 4 – Алгоритм задания сдвига нуля характеристики измерителя. |
| --- | --- |

| – 18 – отклонения ИСХ датчика температуры от НСХ (при отклонении Rо от Rном) и отклонения, вносимого сопротивлениями присоединительных проводов. Значение отклонения прибавляется к измеренному значению температуры с учётом знака (положительного или отрицательного). 7.4.2 Вход в режим сдвига нуля характеристики измерителя происходит при наборе в «меню» программирования цифры «5». Алгоритм задания сдвига нуля характеристики измерителя приведен на рисунке 4. При входе измерителя в режим задания сдвига нуля характеристики на индикаторе отображается корректирующее значение температуры. Величина сдвига нуля характеристики измерителя автоматически изменяется с периодом 1 с: – от 0.0 до плюс 5.0 oC и от минус 5.0 до 0.0 oC с дискретностью 0,2 0С для термопреобразователя сопротивления с НСХ 50М; – от 0 до плюс 9 oC и от минус 9 до 0 oC с дискретностью 1,0 0С для термопреобразователей сопротивления с НСХ 100П и Pt100 и преобразователя термоэлектрического с НСХ ХК(L). 7.4.3 При отображении на индикаторе измерителя необходимого корректирующего значения (сдвига нуля) характеристики нажать на кнопку, после чего измеритель перейдёт в режим измерения. Примечание – Если выбор корректирующего значения сдвига нуля характеристики не был осуществлён (не было нажатия кнопки), измеритель перейдёт в режим измерения, а корректирующее значение останется без изменений. | – 19 – 7.5 Режим задания наклона характеристики 7.5.1 Использование режима задания наклона характеристики измерителя осуществляется с целью компенсации отклонения ИСХ датчика температуры от НСХ и отклонения, вносимого сопротивлениями присоединительных проводов. Величина компенсации представляет собой процентную поправку к измеренному значению температуры с учётом знака (положительного или отрицательного). 7.5.2 Вход в режим наклона характеристики измерителя происходит при наборе в «меню программирования» цифры «6». Алгоритм задания наклона характеристики измерителя приведен на рисунке 5. При входе измерителя в режим наклона характеристики на индикаторе отображается корректирующее значение поправки в процентах (%). Величина поправки наклона характеристики изменяется автоматически с периодом 1 с от 0.0 до плюс 5.0 % и от минус 5.0 до 0.0 % с дискретностью 0,1 %. 7.5.3 При отображении на индикаторе измерителя необходимой величины поправки наклона характеристики нажать на кнопку, после чего измеритель перейдёт в режим измерения. Примечание – Если выбор корректирующего значения наклона характеристики не был осуществлён (кнопка не была нажата), измеритель перейдёт в режим измерения, а корректирующее значение останется без изменений. |
| --- | --- |