ООО «Автоматика» ОКП 42 2100 ТУ 4221-009-79718634-2009

Цифровые амперметры и вольтметры переменного тока

Omix: D2, D3, Р

Паспорт v. 2010-06-11-DVM-MIT

Амперметры	Вольтметры

D2-A-1-0.5  D3-A-1-0.5	D2-V-1-0.5 D3-V-1-0.5

• *    * *

ПРИМЕНЕНИЕ И РАБОТА

Цифровые амперметры Omix используются для измерения силы переменного тока, который протекает через замкнутый контур прибора. Максимальное значение непосредственно измеряемого тока не должно превышать 5 А. Возможно использование прибора вместе с трансформатором тока Х/5 А. Значение верхнего предела измерения тока задаётся кнопками на лицевой панели в диапазоне 1...9000 А (1...5000 А для Р1212-А-1-1.0, 0... 1000 А для D2-A-1-0.S).

Цифровые вольтметры Omix используются для измерения переменного напряжения, подаваемого на измерительные клеммы прибора. Максимальное значение измеряемого напряжения не должно превышать 600 В.

Для подключения питания амперметров и вольтметров используются клеммы 1 и 2 (для D2 зависит от напряжения питания: 220 В — клеммы 1 и 3; 110 В — клеммы 1 и 2), а для входного измеряемого сигнала — клеммы 3 и 4 (4 и 5 для D3, 4 и 6 для D2) на задней панели прибора {см. Схемы подключения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Амперметры Диапазон измерения силы тока: | Прямое подключение: 0...5 А |
| --- | --- |
|  | С трансформатором тока Х/5 А: 0...5000 А (0...1000 А для D2-A-1-0.5, 0...9000 А для моделей D3-A-1-0.5) |
| Вольтметры Диапазон измерения напряжения: | 0.. .600 В (0... 10/100/600 В для D2-V-1-0.5) |
| Питание: | ~220 В ±10%, 50...60 Гц (~220/110 В ± 10%, 50...60 Гц для D2-A(V)-1-0.5) |
| Точность измерения: | 1% ± единица последнего разряда (0,5%±единица последнего разряда - для моделей D3-A(V)-l-0.5, D2-A(V)-1-0.5, Р94-А-1-0.5) |
| Условия эксплуатации: | Температура: -5...+50°С Влажность: < 85% |
| Габаритные размеры: | OmixD2 OmixD3: Omix P44: Omix P94: Omix P77: Omix P99: OmixP1212: | 86x36x64 мм 86x54x66 мм 48x48x69 мм 48x96x97 мм 72x72x83 мм 96x96x55 мм 120x120x75 мм |

УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА ИЗМЕРЕНИЯ

Амперметр D2-A-1-0.5:

Верхний предел = «весовой код» X «множительный код» Весовой код задаётся переключателями 1,2,4, 8 (см. табл. 1). Множительный код задаётся переключателями 10, 100 (см. табл. 2). Пример: 600 А = 6X100, переключатели 2,4, 100 в положении ВКЛ (ON).

Примечание. Максимальное значение верхнего предела измерений: 1000 А.

Вольтметр D2-V-1-0.5:

Выбор диапазона осуществляется посредством задания положения переключателей К1, К2, КЗ, К4 (см. табл. 3). По умолчанию: 600 В.

Примечание. Понижение верхнего предела приводит к повышению чувствительности прибора.

Амперметры DP-3-A, TF-44-A

- Нажмите и удерживайте кнопку И в течение 2 секунд: на индикаторе
появится текущее значение верхнего предела измерения.

- С помощью кнопок А и Т установите нужное значение верхнего
предела измерения.

- Для сохранения заданного значения верхнего предела измерения и вы
хода из режима установки нажмите кнопку И еще раз. Индикатор по
гаснет на мгновение, и значение будет сохранено в памяти прибора.

Можно установить следующие верхние пределы измерения тока: 1.000; 5.000; 10.00; 15.00; 20.00; 25.00; 30.00; 40.00; 50.00; 70.00; 75.00; 80.00; 90.00; 100.0; 120.0; 125.0; 150.0; 160.0; 200.0; 250.0; 300.0; 400.0; 500.0; 600.0; 700.0; 750.0; 800.0; 900.0; 1000; 1200; 1250; 1400; 1500; 1600; 1750; 1800; 2000; 2200; 2250; 2400; 2500; 2750; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000; Для моделей D3-A-1-0.5, Р94-А-1-0.5, Р77-А-1-1.0, Р99-А-1-1.0: 6000; 6500; 7000; 7500; 8000; 9000.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАБАРИТЫ ВРЕЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несёт никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Производитель: ООО «Автоматика»

191014 г. Санкт-Петербург, а/я 98