|  | ОКП 43 1100 R НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ и ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПЕРЕНОСНОЙ ИТ 5–ТР «Термит» Руководство по эксплуатации РЭЛС.421413.005 РЭ |
| --- | --- |

| – 30 – 2.2.5 Для завершения «юстировки наклона характеристики датчика относительной влажности» нажать на кнопку измерителя (1). 2.3. Проверка 2.3.1 Установить в камере влажности относительную влажность близкую к 0 %. 2.3.2 Выдержать датчик в течение (30…60) мин, добившись устойчивых показаний на цифровом индикаторе. 2.3.3 Проверить показания измерителя, при необходимости повторить п.п. 2.1 –2.3.2 настоящей методики. 3 Юстировка сдвига характеристики датчика температуры 3.1 На цифровом индикаторе при юстировке сдвига характеристики датчика температуры отображаются символы в соответствии с рисунком А.4. Символ «» – уставка сдвига характеристики датчика температуры Рисунок А.4 3.2 Установить в термокамере температуру близкую к плюс 25 ºС. 3.3 Выдержать датчик в течение (2…5) мин, добившись устойчивых показаний на цифровом индикаторе. 3.4 Изменяя значение уставки «сдвиг характеристики датчика температуры», кнопками (2) и (3) измерителя добиться соответствующих показаний температуры в правой части на цифровом индикаторе. 3.5 Для завершения «юстировки сдвига характеристики датчика температуры» нажать на кнопку измерителя (1). Примечание – По заявке Потребителя прилагаются «Рекомендации по практическому использованию солей для проверки измерителей». | Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения обслуживающим персоналом конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, правил технической эксплуатации и гарантий предприятия–изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании измерителя температуры и относительной влажности переносного ИТ 5–ТР «Термит» (далее – измеритель). Перед эксплуатацией измерителя необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ. Измеритель выполнен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69. Измеритель рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 55 оС, относительной влажности (45–80) % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа. При покупке измерителя необходимо проверить: – комплектность; – отсутствие механических повреждений; – наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготови–теля и (или) торгующей организации. |
| --- | --- |

| – 4 – 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1.1 Измеритель температуры и относительной влажности переносной ИТ 5–ТР «Термит» предназначены для измерения и регистрации температуры и относительной влажности воздуха в жилых, производственных и складских помещениях. Примечания. 1 Не допускается использование датчика измерителя в сильнозагрязнённых и – запылённых помещениях. 2 Пары ацетона, гидрохлорида аммония и этанола могут привести к отказу датчика измерителя. 1.2 Измеритель может применяться в пищевой и строительной промышленности, сельском и жилищно–коммунальных хозяйствах и других отраслях. 1.3 Измеритель выпускается двух модификаций: – ИТ 5–ТР–1 – датчик жёстко присоединён к корпусу измерителя; – ИТ 5–ТР–2 – датчик выносной. 1.4 Измеренные значения температуры (°С) и относительной влажности (%) отображаются на цифровом индикаторе измерителя. 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1 Напряжение питания – (3,0(0,3) В. Источник питания – два элемента питания типа АА по ГОСТ Р МЭК 285–97. | – 29 – Символ «» – Уставка сдвига характеристики датчика относительной влажности Рисунок А.2 2.1.3 Выдержать датчик в течение (30…60) мин, добившись устойчивых показаний в правой части на цифровом индикаторе. 2.1.4 Изменяя значение уставки «сдвиг характеристики датчика относительной влажности», кнопками (2) и (3) измерителя установить соответствующее показание относительной влажности в правой части на цифровом индикаторе. 2.1.5 Для завершения «юстировки сдвига характеристики датчика относительной влажности» нажать на кнопку измерителя (1). 2.2 Юстировка наклона характеристики датчика относительной влажности К(Н). 2.2.1 На цифровом индикаторе при юстировке наклона характеристики датчика относительной влажности отображаются символы в соответствии с рисунком А.3. Символ «» – Уставка наклона характеристики датчика относительной влажности Рисунок А3 2.2.2 Установить в камере влажности относительную влажность в диапазоне 70…90 %. 2.2.3 Выдержать датчик в течение (30…60) мин, добившись устойчивых показаний в правой части на цифровом индикаторе. 2.2.4 Изменяя значение уставки «наклон характеристики датчика относительной влажности», кнопками (2) и (3) измерителя установить соответствующее показание относительной влажности в правой части на цифровом индикаторе. |
| --- | --- |

| – 28 – Приложение А Методика юстировки измерителя температуры и относительной влажности переносного ИТ 5–ТР «Термит» 1 Вход в режим юстировки измерителя 1.1 Для проведения юстировки измерителя провести следующие операции: – снять крышку с батарейного отсека измерителя; – открутить 4 винта и снять нижнюю крышку измерителя. 1.2 Вход в режим юстировки осуществляется при включенном измерителе кратковременным замыканием контактов 1 и 2 разъёма J1 на плате измерителя в соответствии с рисунком А.1. Рисунок А.1 1.3 После этого измеритель входит в режим юстировки. На цифровом индикаторе измерителя отображаются: – в левой части – символы «»; «» или «», в зависимости от юстируемого параметра, и мигающее значение юстируемого параметра; – в правой части – измеренное значение относительной влажности (при юстировке относительной влажности) или температуры (при юстировке температуры). Изменение параметров производится кнопками (2) и (3) в соответствии с рисунком 1. 2 Юстировка относительной влажности 2.1 Юстировка сдвига характеристики датчика относительной влажности Н(0) 2.1.1 На цифровом индикаторе при юстировке относительной влажности отображаются символы в соответствии с рисунком А.2. 2.1.2 Установить в камере влажности относительную влажность близкую к 0 % (допустимое значение от 1 до 15 %). | – 5 – 2.2 Рабочий диапазон измерения температуры от минус 30 до плюс 85 °С с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ( 1,0 °С. 2.3 Постоянная времени по температуре – 2 мин. 2.4 Рабочий диапазон измерения относительной влажности от 5 до 98 % с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ( 2,5 %. 2.5 Постоянная времени по относительной влажности – 2 мин. 2.6 Измеритель обеспечивает индикацию при обрыве и коротком замыкании датчиков, при этом на цифровом индикаторе индицируются «прочерки» (– – – .–). 2.7 Измеритель имеет электронный архив ёмкостью до 30 измеренных значений температуры и относительной влажности. 2.8 Измеритель обеспечивает индикацию снижения напряжения питания из–за разряда элементов питания, при этом на индикаторе отображается символ «». 2.9 Потребляемая мощность – не более 25 мВА. 2.10 Продолжительность непрерывной работы измерителя от щелочных элементов питания не менее 300 ч. 2.11 Измеритель снабжён функцией автоматического отключения питания в течение 10 мин после последнего нажатия одной из кнопок управления. 2.12 Средний срок службы – не менее 5 лет. |
| --- | --- |

| – 26 – 16 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ Измеритель температуры и относительной влажности переносной ИТ 5–ТР– ___ «Термит» зав. номер _______ соответствует техническим условиям ТУ 4311–020–57200730–2006 и на основании поверки признан годным и допущен к применению. Дата поверки Контролируемый параметр Заключение поверителя Наименование органа, проводившего поверку Фамилия, подпись и клеймо поверителя температура влажность температура влажность температура влажность температура влажность | – 7 – 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ Комплектность поставки измерителя в соответствии с таблицей 1. Таблица 1 Наименование изделия Обозначение изделия Количество, шт. 1 Измеритель температуры и относительной влажности переносной ИТ 5–ТР «Термит» РЭЛС.421413.005 1 2 Элемент питания АА (R6)* ГОСТ Р МЭК 285–97 2 3 Тара потребительская РЭЛС.323229.011 1 4 Тара транспортная РЭЛС.321339.011 см. прим. 2 5 Руководство по эксплуатации РЭЛС.421413.005 РЭ 1 6 Рекомендации по практическому использованию солей для проверки измерителей ––– По заявке Примечания. 1* Допускается замена на любой элемент питания типоразмера АА, на номинальное напряжение 1,5 В. 2 Поставка измерителей в транспортной таре, в зависимости от количества изделий, по заявке Заказчика. |
| --- | --- |
| – 6 – 2.13 Внешний вид измерителя приведен на рисунке 1. Габаритные размеры измерителя не более, мм: длина – 140,0; ширина – 75,0; толщина – 30,0. 2.14 Масса измерителя не более 0,18 кг. ИТ 5–ТР–1 ИТ 5–ТР–2 1 – кнопка включения/отключения питания; 2 – кнопка просмотра электронного архива; 3 – кнопка сохранения измеренных значений Рисунок 1 – Внешний вид измерителя температуры и относительной влажности ИТ 5–ТР «Термит» | – 27 – 17 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Измеритель температуры и относительной влажности переносной ИТ 5–ТР–___ «Термит» зав. номер _________ (датчик зав. номер ________) упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. __________________ _________________ ____________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ (год, месяц, число) 18 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Измеритель температуры и относительной влажности переносной ИТ 5–ТР–___ «Термит» зав. номер _________ (датчик зав. номер ________) изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК М. П. _________________ ___ ____________________ ______ (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ ( год, месяц, число) ********* Примечания. 1 В разделах «РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ», «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» следует указывать условное обозначение типа датчика. 2 В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ» и «СВИДЕ-ТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» следует указывать заводской номер датчика |

| – 8 – 4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 4.1 По способу защиты от поражения электрическим током измеритель выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0–75. 4.2 По степени защиты от доступа к опасным частям и проникновению влаги измеритель соответствует IP 30 по ГОСТ 14254–96. 4.3 ВНИМАНИЕ! При устранении неисправностей, техническом обслуживании и ремонте необходимо отключить элементы питания. 4.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы измерителя. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ конденсация влаги и попадание различных жидких веществ на датчик измерителя. 4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация измерителя в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр. 4.6 При технической эксплуатации и обслуживании измерителя необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». | – 25 – 14 ХРАНЕНИЕ 14.1 Измеритель следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 оС и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 0С. Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов измерителя. 14.2 Измеритель должен храниться в транспортной таре предприятия–изготовителя. 15 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 15.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие измерителя температуры и относительной влажности переносного ИТ 5–ТР «Термит» требованиям ТУ 4311–020–57200730–2006 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 15.2 Гарантийный срок эксплуатации измерителя температуры и относительной влажности переносного ИТ 5–ТР «Термит» – 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска. 15.3 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять измеритель температуры и относительной влажности переносного ИТ 5–ТР «Термит» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ. |
| --- | --- |
| – 24 – 12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ 12.1 Для поддержания работоспособности и исправности измерителя необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на работоспособность изделия, отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на корпусе измерителя. 12.2 При наличии обнаруженных недостатков произвести их устранение. 12.3 Ремонт измерителя выполняется представителем предприятия–изготовителя или специализированными предприятиями (лабораториями).). 13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 13.1 Измеритель может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 0С. Измеритель может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными для данного вида транспорта. 13.2 Измеритель должен транспортироваться только в транспортной таре предприятия–изготовителя. | – 9 – 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 5.1 Конструктивно измеритель выполнен в пластмассовом корпусе. Элементы питания расположены в батарейном отсеке, с нижней стороны корпуса измерителя. 5.2 Элементы управления и индикации, в соответствии с рисунком 1, расположены: а) на лицевой панели – цифровой индикатор; б) на боковой поверхности корпуса – три кнопки управления. 5.3 Принцип действия измерителя 5.3.1 При измерении температуры и относительной влажности измеренные параметры преобразуются в цифровые значения, которые отображаются на цифровом индикаторе измерителя. 5.4 Описание элементов управления и индикации (в соответствии с рисунком 1): а) цифровой индикатор предназначен для отображения измеряемых параметров – температуры (°С) и относительной влажности (%); б) три кнопки управления, предназначены: – для включения и отключения питания; – для просмотра архива измерений; – для сохранения измеренных значений. |

| – 22 – 9.8 Оформление результатов поверки 9.8.1 При положительных результатах поверки делается отметка в руководстве по эксплуатации РЭЛС.421413.005 РЭ в разделе «Результаты поверки» и выдаётся свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006–94. 9.8.2 Для предотвращения несанкционированного доступа к юстировочным органам на головку одного из двух винтов, расположенных под крышкой батарейного отсека, ставят пломбу с оттиском поверительного клейма в соответствии с ПР 50.2.007–94. 9.8.3 При отрицательных результатах поверки измерители не допускаются к применению, на них выдается извещение о непригодности к применению по форме ПР 50.2.006–94. 10 Юстировка измерителя 10.1 В случае превышения пределов абсолютной погрешности измерений температуры и (или) относительной влажности установленным следует произвести юстировку измерителя в соответствии с приложением А настоящего РЭ и провести повторную поверку измерителя по п.п. 9.7.3–9.7.4 настоящей методики. Повторные результаты поверки измерителя являются окончательными. | – 11 – (Значения температуры и относительной влажности показаны условно) Рисунок 3 7.3 Неисправность или обрыв проводов одного из датчиков на цифровом индикаторе индицируется прочерками. Например: при неисправности датчика температуры на цифровом индикаторе индицируются прочерки в соответствии с рисунком 4. (Значение относительной влажности показано условно) Рисунок 4 Внимание! При неисправности датчика температуры показания относительной влажности не следует считать действительными, так как отсутствует температурная компенсация канала измерения влажности. Внимание! При конденсации влаги на чувствительном элементе датчика – показания относительной влажности заменяются прочерками. |
| --- | --- |
| – 10 – Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию измерителя, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию измерителя могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ. 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 6.1 Установить элементы питания в батарейный отсек измерителя, соблюдая полярность. 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 7.1 Включение измерителя осуществляется кратковременным нажатием на кнопку включения/выключения измерителя (1) (см. рис.1, поз.1), при этом на цифровом индикаторе отображается процесс загрузки параметров измерителя в соответствии с рисунком 2. Рисунок 2 7.2 Измеритель переходит в основной режим работы. На цифровом индикаторе отображаются измеренные значения температуры и относительной влажности. В левой части цифрового индикатора отображается температура (°C), в правой части – относительная влажность (%) в соответствии с рисунком 3. | – 23 – 11 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 11.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур измеритель в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 6 часов. 11.2 Техническая эксплуатация (использование) измерителя должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего РЭ. 11.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ при технической эксплуатации: – включать измеритель при температуре ниже плюс 5 и выше плюс 55 0 С и относительной влажности выше 98 %; – попадание влаги или конденсация влаги на поверхности измерителя; – производить измерение температуры при разряде элементов питания, т. е. когда на цифровом индикаторе отображается символ «», так как в этом случае не гарантируется точность измерения. 11.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ хранить измеритель длительное время с установленными элементами питания. 11.5 Измеритель рекомендуется эксплуатировать: – в закрытых взрывобезопасных помещениях при отсутствии химически агрессивных сред с содержанием кислот, щелочей и пр.; – при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 55 0С, относительной влажности до 98 % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа. |

| – 12 – 7.4 В основном режиме работы измеритель отслеживает состояние батареи питания. Если батарея разряжена, то на цифровом индикаторе (в средней части) появляется мигающий символ «» в соответствии с рисунком 5. (Значения температуры и относительной влажности показаны условно) Рисунок 5 Внимание! При отображении на цифровом индикаторе символа «» показания температуры и относительной влажности не следует считать действительными, так как значение напряжения питания не соответствует необходимому. 7.5 Выключение прибора осуществляется – кратковременным нажатием на кнопку (1) из основного режима работы; – автоматически – в течение 10 минут после последнего нажатия одной из кнопок. | – 21 – 9.7.4.3 Задать в рабочей камере генератора «Родник–2» температуру, равную (20±2) °С. 9.7.4.4 Устанавливать в рабочей камере генератора «Родник–2» поочередно следующие значения относительной влажности Ψэ: Ψэ1 = (2±2) %; Ψэ2 = (25±2) %; Ψэ3 = (50±2) %; Ψэ4 = (75±2) %; Ψэ5 = (96±2) % 9.7.4.5 Выдержать датчик измерителя при заданном значении относительной влажности в течение 30 мин, после чего отсчитать по цифровому индикатору измерителя значение относительной влажности Ψi, %. 9.7.4.6 Рассчитать абсолютную погрешность измерения относительной влажности в каждой поверяемой точке по формуле (2): ІδΨІ = ІΨi – Ψэi І (2), где: δΨ – абсолютная погрешность измерителя, %; Ψi – значение относительной влажности по цифровому индикатору измерителя, %; Ψэi – значение относительной влажности эталонного генератора, %. |
| --- | --- |

| – 20 – 9.7.3.4 Выдержать при заданной температуре датчик измерителя в течение 30 мин, после чего отсчитать по индикатору цифровому измерителя значение температуры ti, °С. Одновременно с помощью лабораторного термометра типа ТЛ–4 следует произвести отсчёт температуры в камере тепла и холода, tэi, °С. 9.7.3.5 Рассчитать абсолютную погрешность измерения температуры в каждой поверяемой точке по формуле (1): Іδ tІ = Іti – tэiІ (1), где: δ t – абсолютная погрешность измерителя, °C; ti – значение температуры по цифровому индикатору измерителя, °С; tэi – значение температуры по лабораторному термометру ТЛ–4, °С. 9.7.4 Определение абсолютной погрешности измерителя при измерении относительной влажности. 9.7.4.1 Абсолютную погрешность измерителя следует определять в пяти точках: 0, 25, 50, 75, 96 % от диапазона измеряемой относительной влажности. 9.7.4.2 Установить датчик измерителя в рабочую камеру эталонного генератора «Родник–2» с учётом требований п.9.7.3.2 настоящего РЭ . | – 13 – 8 РАБОТА с АРХИВОМ 8.1 Архив используется при необходимости сохранения текущих измеренных значений в электронной памяти измерителя. Архив вмещает 30 записей измеренных значений температуры и относительной влажности. 8.2 Сохранение текущих измеренных значений осуществляется во время основного режима работы измерителя – кратковременным нажатием на кнопку (3) в соответствии с рисунком 1. На цифровом индикаторе отображается символ «» в соответствии с рисунком 6. Рисунок 6 8.3 Новый сохраняемый отсчет параметров измерения помещается в первую ячейку под номером «– O1 –». Все последующие записи измеренных значений, находящиеся в «записной книжке» измерителя, смещаются, а запись, хранящаяся в ячейке с номером «3O», автоматически удаляется. |
| --- | --- |

| – 18 – 9.6 Условия поверки и подготовка к поверке 9.6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия: – температура окружающего воздуха (20(5) оС; – относительная влажность окружающего воздуха (30–80) %; – атмосферное давление (84,0–106,7) кПа. 9.6.2 Перед проведением поверки измерителя выполнить нижеперечисленные подготовительные работы: 1) выдержать измеритель при температуре (20(5) оС не менее 2 часов; 2) подготовить к работе средства поверки в соответствии с эксплуатационной документацией на них. 9.7 Проведение поверки 9.7.1 Внешний осмотр 9.7.1.1 При внешнем осмотре измерителя проверяют: – комплектность; – отсутствие механических повреждений, ухудшающих их эксплуатационные свойства; – правильность и разборчивость маркировки. Измеритель, не удовлетворяющий предъявляемым требованиям, бракуется, и дальнейшая поверка не производится. | – 15 – 8.6 Выход из режима просмотра архива параметров измерений осуществляется кратковременным нажатием на кнопку (1). 8.7 Удаление всех записей из архива производится в режиме просмотра архива нажатием и удержанием в течение нескольких секунд кнопки (1). Во время «очистки» архива параметров измерений на цифровом индикаторе отображается символ в соответствии с рисунком 9. После этого измеритель переходит в основной режим работы. Рисунок 9 9 ПОВЕРКА 9.1 Измеритель подлежит первичной поверке при выпуске из производства, периодической поверке и поверке после ремонта. 9.2 Межповерочный интервал – 2 года. 9.3 Операции поверки 9.3.1 При проведении поверки измерителей выполняются операции в соответствии с таблицей 3 настоящей методики поверки. |
| --- | --- |
| – 14 – 8.4 Вход в режим просмотра архива производится нажатием на кнопку (2), в соответствии с рисунком 1, при этом на индикаторе появляется надпись с номером загружаемой ячейки – на цифровом индикаторе отображается символ в соответствии с рисунком 7. Рисунок 7 8.5 После небольшой задержки на цифровом индикаторе отображаются хранящиеся в данной ячейке значения температуры и относительной влажности. Символ «_» в средней части цифрового индикатора указывает на то, что измеритель находится в режиме просмотра архива параметров измерений. Перемещение по архиву параметров измерений вверх и вниз производится с помощью кнопок (2) и (3). Значения в пустых ячейках архива параметров измерений заменяются прочерками в соответствии с рисунком 8. Рисунок 8 | – 19 – 9.7.2 Опробование 9.7.2.1 Нажатием на кнопку включить измеритель. 9.7.2.2 На цифровом индикаторе должен отображаться процесс загрузки параметров измерителя в соответствии с п.п. 7.1 и 7.2 настоящего РЭ. 9.7.3 Определение абсолютной погрешности измерителя при измерении температуры 9.7.3.1 Абсолютную погрешность измерителя следует определять в пяти точках: 0, 25, 50, 75, 100 % от диапазона измеряемой температуры. 9.7.3.2 Установить датчик измерителя в камеру тепла и холода. При проведении поверки измерителя с датчиком, жёстко присоединённым к корпусу, провести следующие операции: – снять крышку с батарейного отсека измерителя; – открутить 4 винта и снять нижнюю крышку измерителя; – извлечь датчик из корпуса. 9.7.3.3 Устанавливать в камере тепла и холода поочередно температуру соответствующую поверяемой точке: tэ1 = (минус 30±0,5)°С; tэ2 = (минус 1±0,5) °С; tэ3 = (плюс 27±0,5) °С; tэ4 = (плюс 56±0,5) °С; tэ5 = (плюс 85±0,5) °С. |

| – 16 – Таблица 3 Наименование операции Пункты методики Обязательность при проведении поверок первичной периоди–ческой 1 Внешний осмотр 9.7.1 + + 2 Опробование 9.7.2 + + 3 Определение абсолютной погрешности при измерении температуры 9.7.3 + + 4 Определение абсолютной погрешности при измерении относительной влажности 9.7.4 + + Примечание – Знак «+» означает, что операции проводятся 9.4 Средства поверки 9.4.1 При проведении поверки измерителей должны применяться средства в соответствии с таблицей 4. | – 17 – Таблица 4 Наименование и обозначение средства поверки Метрологические характеристики 1 Генератор влажности газа образцовый «Родник–2» Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности не более ±0,5 % 2 Камера тепла и холода КТХ–0,001–05 Диапазон температуры от минус 65 до плюс 150 °С. Точность поддержания температуры ±0,5 °С 3 Набор термометров лабораторных ТЛ–4 по ГОСТ 28498–90 Диапазоны измерений (–30…+20; 0…+55; +50…105 °С). Цена деления 0,1 °С Пределы допускаемой погрешности ±0,2 °С Примечание – Указанные в таблице 4 средства поверки допускается заменять другими с метрологическими характеристиками не хуже приведенных. 9.5 Требования безопасности 9.5.1 При подготовке и проведении поверки измерителей необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.3.019–80. 9.5.2 К поверке измерителей должны допускаться лица, изучившие руководство по эксплуатации на измерители РЭЛС.421413.005РЭ. |
| --- | --- |