|  | ОКП 42 1100 R НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ цифровой шестиканальный ИТ 6–6 Руководство по эксплуатации РЭЛС.421413.004 РЭ |
| --- | --- |

| – 30– 3.1.7 Для завершения «юстировки 500 0С» нажать на кнопку СТОП , а для выхода из юстировки без изменения юстировочных значений этого этапа нажать на кнопку ЮСТИРОВКА. 3.1.8 Произвести юстировку по п.п. 3.1.1–1.1.7 для каждого измерительного канала прибора. 3.2. Юстировка прибора со входом XK(L) завершена и прибор переходит в режим измерения. 4 Юстировка прибора со входом XA(K) 4.1 Для приборов со входом ХА(К) произвести операции по п. 3.1 с установкой на калибраторе программируемом П320 значение ТЭДС в соответствии с таблицей Г.2. | Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения обслуживающим персоналом конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, правил технической эксплуатации и гарантий предприятия–изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании индикатора цифрового шестиканального типа ИТ 6–6 (далее – прибор). Перед эксплуатацией прибора необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ. Прибор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69. Прибор рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 55 оС, относительной влажности до 95 % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа. Условное обозначение прибора, сокращения и определения приведены в приложении А. При покупке прибора необходимо проверить: – комплектность; – отсутствие механических повреждений; – наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготови-теля и (или) торгующей организации. |
| --- | --- |

| В связи с исключением из «Номенклатуры продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» кода позиции «42 1100. Приборы для измерения и регулирования температуры, сигнализаторы температуры» – Индикатор температуры цифровой шестиканальный ИТ 6–6 обязательной сертификации не подлежит. (Постановление Госстандарта № 86 от 06.08.2001г.; ИУС № 12 за 2001 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |

| – 4 – 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1.1 Индикатор температуры цифровой шестиканальный типа ИТ 6–6 предназначен для измерения температуры твёрдых, газообразных, жидких и сыпучих сред и металлических поверхностей и т. д. 1.2 Прибор применяется в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах, в машиностроении, на железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности. 1.3 Прибор имеет пять модификаций, отличающихся типом подключаемых датчиков температуры и диапазоном измеряемой температуры в соответствии с таблицей 1. Измерение температуры может одновременно производиться в шести точках измерения объекта эксплуатации. При эксплуатации совместно с прибором используется один тип датчиков температуры, в качестве которых могут применяться: – термопреобразователь сопротивления медный с НСХ 50М и W100 = 1,4260 по ГОСТ 6651–94; – термопреобразователь сопротивления платиновый с НСХ 100П и W100 = 1,3910 по ГОСТ 6651–94; | – 29–- 3.1.5 Юстировка прибора при температуре 0 0С а) нажать на кнопку ЮСТИРОВКА , расположенную на приборе в соответствии с рисунком Г.2. б) после нажатия на цифровом индикаторе прибора должно отобразиться значение «O oC». в) нажать на кнопку СТОП , а для перехода к следующему этапу без изменения юстировочных значений нажать на кнопку ЮСТИРОВКА . 3.1.6 Юстировка прибора при температуре 500 0С. а) после нажатия на кнопку (по п. 3.1.5, перечисление в) на цифровом индикаторе прибора должно отобразиться значение «5OO». б) на калибраторе программируемом выставить значение ТЭДС при температуре рабочего спая 500 0С в соответствии с таблицей Г.2. Примечание – Значение ТЭДС для термопары при температуре рабочего спая 500 0С и при температуре холодного спая 0 0С определяется по ГОСТ Р 8.585–2001. Таблица Г.2 Тип входа Значение ТЭДС при температуре 500 0С, мВ Показания индикатора НСХ XK(L) 40,30 5OOO НСХ XA(K) 20,64 5OOO |
| --- | --- |

| – 28 –- 3 Юстировка прибора со входом XK(L) или XA(K) 3.1 Юстировка прибора со входом XK(L) 3.1.1 Присоединить к клеммам юстируемого канала прибора калибратор программируемый П320 (или подобный с классом точности не хуже 0,05) в соответствии с рисунком Г.3. G – калибратор программируемый П320 Рисунок Г.3 – Схема для проведения юстировки прибора со входом XK(L) или XA(K) 3.1.2 Замкнуть между собой клеммы юстируемого канала с помощью перемычки. Примечание – Перемычка может быть изготовлена из провода сечением от 0,5 до 1,0 мм2, например: из провода НВ или НВМ по ГОСТ 17515–72. 3.1.3 Подать на прибор напряжение сети переменного тока (220±22) В частотой (50±1) Гц. 3.1.4 Нажатием на кнопку СТОП выбрать соответствующий юстируемый канал. | – 5 – – термопреобразователь сопротивления платиновый с НСХ Pt100 и W100 =1,3850 по ГОСТ 6651–94; – преобразователь термоэлектрический с НСХ ХК(L) по ГОСТ Р 8.585–2001; – преобразователь термоэлектрический с НСХ ХА(К) по ГОСТ Р 8.585–2001. Примечание – Приборы могут поставляться по заявке Потребителя с датчиками температуры, выпускаемыми ООО НПП «РЭЛСИБ» по ТУ 4211–012–42187449–2002 и ТУ 4211–011–42187449–2002. 1.4 Измеренное значение текущей температуры рабочей среды и номер измерительного канала отображаются на встроенном цифровом индикаторе и индикаторе каналов КАНАЛ прибора. 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1 Прибор обеспечивает работоспособность от сети переменного тока номинальным напряжением (220(22) В частотой (50(1) Гц. 2.2 Диапазон измеряемой температуры и дискретность отсчёта – в соответствии с таблицей 1. 2.3 Пределы допускаемой приведенной погрешности в диапазоне измеряемой температуры – не более ( 0,5 %. 2.4 Количество измерительных каналов – 6. |
| --- | --- |

| – 26 – Таблица Г.1 Тип входа Юстировка «0 0С» Юстировка «100 0С» Значение сопротивления при температуре 0 0С, Ом Показания индикатора Значение сопротивления при температуре 100 0С, Ом Показания индикатора НСХ 50М 50,00 O oC 71,31 1OOO НСХ 100П 100,00 O oC 139,11 1OOO НСХ Pt100 100,00 O oC 138,51 1OOO 1.1.4 Нажатием на кнопку СТОП выбрать соответствующий юстируемый канал. 1.1.5 Юстировка прибора при температуре 0 0С. а) нажать на кнопку ЮСТИРОВКА, расположенную на приборе в соответствии с рисунком Г.2. Рисунок Г.2 – Внешний вид прибора снизу | – 7 – Длительность индикации одного измерительного канала от 2 до 3 с. Примечание – Информация об измерительных каналах, к которым не подключены датчики температур, – не отображается. 2.7 Прибор обеспечивает индикацию выхода за пределы диапазона измеряемой температуры рабочей среды: – выше верхней границы диапазона, при этом на цифровом индикаторе отображается значение «А»; – ниже нижней границы диапазона, при этом на цифровом индикаторе отображается значение «–А». 2.8 Прибор обеспечивает индикацию при отсутствии или неисправности датчика температуры, при этом на цифровом индикаторе отображается значение «А» или «–А». 2.9 Максимальный ток нагрузки, коммутируемый реле, при активной и индуктивной нагрузке (cos ( ( 0,4) – не более 5,0 А при напряжении питания 250 В. 2.10 Прибор обеспечивает интерфейс для связи с компьютером RS–485. 2.11 Потребляемая мощность – не более 4,5 ВА. 2.12 Средняя наработка на отказ – не менее 6000 ч. 2.13 Средний срок службы – 3 года. 2.14 Внешний вид прибора приведен на рисунке 1. Габаритные размеры прибора в соответствии с приложением Б. 2.15 Масса прибора – не более 0,40 кг. |
| --- | --- |
| – 6 – Таблица 1 Условное обозначение прибора Тип входного датчика температуры Диапазон измеряемой температуры, 0С Дискретность отсчёта, 0С ИТ 6–6–50М НСХ 50М W100 = 1,4260 от минус 30 до плюс 160 0,2 ИТ 6–6–100П НСХ 100П W100 = 1,3910 от минус 200 до плюс 200 1,0 ИТ 6–6–Pt100 НСХ Pt100 W100 = 1,3850 от минус 200 до плюс 200 1,0 ИТ 6–6–ХК(L) НСХ ХК(L) от минус 50 до плюс 750 1,0 ИТ 6–6–ХА(К) НСХ ХА(К) от минус 30 до плюс 1200 1,0 2.5 Время установления рабочего режима, исчи-сляемое с момента включения прибора, не более 3 с. 2.6 Прибор обеспечивает автоматическое переключение и возможность остановки автоматического переключения измерительных каналов. | – 27 – б) после нажатия на кнопку на цифровом индикаторе прибора должно отобразиться значение «O oC». в) нажать на кнопку СТОП , а для перехода к следующему этапу без изменения юстировочных значений нажать на кнопку ЮСТИРОВКА . 1.1.6 Юстировка прибора при температуре 100 0С. а) после нажатия на кнопку на цифровом индикаторе прибора должно отобразиться значение «1OO». б) выставить на магазине сопротивлений МСР–63 значение сопротивления для входа 50М при температуре 100 0С в соответствии с таблицей Г.1. в) для завершения «юстировки 100 0С» нажать на кнопку СТОП , а для выхода из юстировки без изменения юстировочных значений этого этапа нажать на кнопку ЮСТИРОВКА. 1.1.7 Произвести юстировку по п.п. 1.1.1–1.1.6 для каждого измерительного канала прибора. 1.2 Юстировка прибора со входом 50М завершена и прибор переходит в режим измерения. 2 Юстировка прибора со входом 100П или Pt100 2.1 Для приборов со входом 100П или Pt100 произвести операции по п. п. 1.1.1–1.1.7 с установкой на магазине сопротивлений МСР–63 значений сопротивления в соответствии с таблицей Г.1. |

| – 8 –- Рисунок 1 – Внешний вид индикатора температуры цифрового шестиканального ИТ 6–6 | – 25 – Приложение Г ЮСТИРОВКА ПРИБОРА 1 Юстировка прибора со входом 50М; 100П или Pt100 1.1 Юстировка прибора со входом 50М 1.1.1 Присоединить к клеммам юстируемого канала прибора магазин сопротивлений МСР–63 (или подобный с классом точности не хуже 0,05) в соответствии с рисунком Г.1. PR – магазин сопротивлений МСР–63 Рисунок Г.1 – Схема для проведения юстировки прибора со входом 50М; 100П или Pt100. 1.1.2 Выставить на магазине сопротивлений МСР–63 значение сопротивления для входа 50М при температуре 0 0С, в соответствии с таблицей Г.1. 1.1.3 Подать на прибор напряжение сети переменного тока (220±22) В частотой (50±1) Гц. |
| --- | --- |
| – 24 –- Продолжение приложения В Схема электрическая подключения преобразователей термоэлектрических ХА1– ХА6 – перемычки, изготовленные из провода сечением от 0,5 до 1,0 мм2, например: из провода НВ или НВМ по ГОСТ 17515–72. Rt1 – Rt6 – датчики температуры. Параметры линии для присоединения датчиков температуры к прибору Таблица В.1 Тип датчика температуры Исполнение линии Длина линии Сопротивление линии ТСМ 50М ТСП 100П ТСП Pt100 трёхпроводная не более 20,0 м не более 5,0 Ом двухпроводная не более 2,0 м не более 0,1 Ом ТП ХК(L) ТП ХА(К) термоэлектродный кабель не более 20,0 м –– | – 9– 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1 Комплектность поставки прибора в соответствии с таблицей 2. Таблица 2 Наименование изделия Обозначение изделия Количество, шт. 1 Индикатор температуры цифровой шестиканальный ИТ 6–6 РЭЛС.421413.004 1 2 Комплект крепёжных деталей РЭЛС.421924.001 1 3 Тара потребительская | РЭЛС.323229.005 1 4 Тара транспортная РЭЛС.321339.005 См. примечание 2 5 Руководство по эксплуатации РЭЛС.421413.004 РЭ 1 Примечания. 1 Датчики температуры в комплект поставки не входят и поставляются по заявке заказчика. 2 Поставка приборов в транспортной таре, в зависимости от количества изделий, по заявке заказчика. |

| – 22 – Приложение Б Габаритные и присоединительные размеры индикатора температуры цифрового ИТ 6–6 Посадочные места под щитовой тип установки индикатора температуры цифрового ИТ 6–6 | – 11 –- 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 5.1 Устройство прибора 5.1.1 Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе щитового исполнения. 5.1.2 Подключение прибора на напряжение питания осуществляется через клеммную колодку, расположенную на задней стенке корпуса прибора. 5.1.3 На передней панели управления и индикации прибора, в соответствии с рисунком 1, расположены: – цифровой индикатор; – индикатор КАНАЛ ; – кнопка СТОП . 5.2 Принцип действия прибора 5.2.1 При измерении (контроле) температуры рабочей среды сигнал, поступающий с датчика температуры, преобразуется в текущее цифровое значение температуры, при этом отображаются: – на цифровом индикаторе – значение измеренной температуры; – на индикаторе КАНАЛ – номер измерительного канала. 5.2.2 Переключение измерительных каналов прибора происходит автоматически с длительностью от 2,0 до 3,0 с. |
| --- | --- |
| – 10–- 4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор выполнен, как управляющее устройство класса 0 с кожухом из изоляционного материала по ГОСТ Р МЭК 730–1–94. 4.2 По степени защиты от доступа к опасным частям и проникновению влаги прибор соответствует IP20 (со стороны передней панели – IP54) по ГОСТ 14254–96. 4.3 ВНИМАНИЕ! В приборе используется напряжение питания опасное для жизни человека. При установке прибора на объект эксплуатации, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании и ремонте необходимо отключить прибор и объект эксплуатации от питающей сети. 4.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на контакты клеммной колодки и внутренние электро– и радиоэлементы прибора. 4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр. 4.6 Техническая эксплуатация и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, и изучившими настоящее РЭ. 4.7 При эксплуатации и техническом обслуживании прибора необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». | – 23 – Приложение В Схемы подключения датчиков температуры к индикатору температуры цифровому ИТ 6–6 Схема электрическая подключения термопреобразователей сопротивления с трёхпроводной схемой подключения Схема электрическая подключения термопреобразователей сопротивления с двухпроводной схемой подключения |

| – 12 – Информация об измерительных каналах, к которым не подключены датчики температуры, на индикаторе КАНАЛ и на цифровом индикаторе не отображается. 5.3 Описание элементов управления и индикации: а) цифровой индикатор предназначен для отображения измеренной температуры рабочей среды; б) индикатор КАНАЛ предназначен для отображения номера измерительного канала; в) кнопка СТОП предназначена для остановки и запуска автоматического режима переключения измерительных каналов. Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ. 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 6.1 Используя, входящие в комплект поставки, элементы крепления, установить прибор на объекте эксплуатации в соответствии с приложением Б. 6.2 Установить на объекте эксплуатации датчики температуры. 6.3 Подключить к прибору датчики температуры в соответствии с приложением В (в зависимости от типа и схемы подключения датчика температуры и параметров линии). | – 21–- Продолжение приложения А Сокращения и обозначения. ТСМ – термопреобразователь сопротивления с чувствительным элементом из меди; ТСП – термопреобразователь сопротивления с чувствительным элементом из платины; ТС – термопреобразователь сопротивления; ТП – преобразователь термоэлектрический; НСХ – номинальная статистическая характеристика преобразования; W100 – отношение сопротивления термопреобразователя сопротивления при температуре плюс 100 0С к его сопротивлению при температуре 0 0С. |
| --- | --- |
| – 20 – Приложение А Условное обозначение индикатора температуры цифрового шестиканального И Т 6 – 6 – ХХХХХ индикатор температуры количество измерительных каналов порядок конструкторской разработки тип входа датчика температуры: – 50М – НСХ 50М с W100 = 1,4260 по ГОСТ 6651–94; – 100П – НСХ 100П с W100 = 1,3910 по ГОСТ 6651–94; – Pt100 – НСХ Pt100 с W100 = 1,3850 по ГОСТ 6651–94; – ХК(L) – НСХ ХК (L) по ГОСТ Р 8.585–2001; – ХА(К) – НСХ ХА(К) по ГОСТ Р 8.585–2001 Пример записи прибора при заказе и в документации другой продукции «Индикатора температуры цифрового шестиканального ИТ 6–6, предназначенного для работы с датчиками температуры с НСХ 100П и W100 = 1,3910 – Индикатор температуры ИТ 6–6–100П». | – 13 – ВНИМАНИЕ! Подключение к прибору термопреобразователей сопротивления осуществляется по трёхпроводной схеме подключения, при этом необходимо соблюдать условие равенства сопротивлений всех присоединительных проводов. (Эта схема подключения позволяют скомпенсировать сопротивление присоединительных проводов). Возможно использование двухпроводной схемы подключения, при этом будет наблюдаться некоторая зависимость показаний прибора от колебаний температуры присоединительных проводов. Подключение преобразователей термоэлектрических к прибору должно производиться с помощью термопарных или термокомпенсационных проводов с соблюдением полярности. Температура холодного спая контролируется в приборе интегральным датчиком температуры. 6.4 При монтаже присоединительных проводов необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммами прибора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и облудить их концы. Рекомендуется использовать провод с номинальным сечением от 0,5 до 1,0 мм2. 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 7.1 Подать на прибор напряжение питания (220(22) В частотой 50 Гц, при этом: – на индикаторе КАНАЛ отображается номер измерительного канала; – на цифровом индикаторе отображается текущее значение температуры соответствующего измерительного канала. |

| – 18 – Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов прибора. 12.2 Прибор должен храниться в транспортной таре предприятия–изготовителя. 13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 13.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие индикатора температуры цифрового ИТ 6–6 требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 13.2 Гарантийный срок эксплуатации индикатора температуры цифрового ИТ 6–6 – 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска. 13.3 Гарантийный срок хранения индикатора температуры цифрового ИТ 6–6 – 6 месяцев со дня выпуска. 13.4 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять индикатор температуры цифровой ИТ 6–6 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ. | – 15 – – подключить к свободному СОМ–порту ПК адаптер сети РСА–01, который позволяет работать прибору (приборам) по интерфейсу RS–485. Примечание – Программное обеспечение и адаптер сети РСА–01 в комплект поставки не входят и поставляются по заявке Заказчика. 9 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 9.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 12 часов. 9.2 Техническая эксплуатация (использование) прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего РЭ. 9.3 Не допускается конденсация влаги на корпусе прибора, находящегося под напряжением. 9.4 При технической эксплуатации прибора необходимо: – соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить датчик температуры; – не производить измерение температуры выше или ниже границы диапазона измеряемой температуры, при этом на цифровом индикаторе отображаются соответствующие символы «А» и «–А»; |
| --- | --- |
| – 14 – 7.2 Автоматическое переключение измерительных каналов 7.2.1 В приборе осуществляется автоматическое переключение измерительных каналов и происходит отображение текущего значения температуры канала измерения, к которому присоединён датчик температуры. 7.3 Возможность остановки автоматического переключения измерительных каналов 7.3.1 При нажатии кнопки СТОП происходит остановка «автоматического перебора» измерительных каналов, при этом индикатор КАНАЛ «мигает». При повторном нажатии кнопки СТОП продолжается «автоматический перебор» измерительных каналов прибора. 8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ 8.1 Данные, полученные с измерительных каналов прибора, могут обрабатываться с помощью персонального компьютера (ПК) при наличии соответствующего программного обеспечения. 8.2 Для работы прибора с ПК следует: – установить программное обеспечение, необходимое для работы с прибором (приборами); – подключить адаптер сети РСА–01 к клеммам прибора 21, 22 и 23 согласно эксплуатационной документации на адаптер сети РСА–01; | – 19 – 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Индикатор температуры цифровой шестиканальный ИТ 6–6– _______ зав. номер ________ упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. __________________ _________________ ______________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ (год, месяц, число) 15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Индикатор температуры цифровой шестиканальный ИТ 6–6– _______ зав. номер _______ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК М. П. _____________________ ______________________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ ( год, месяц, число) Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать условное обозначение типа входа датчика температуры. |

| – 16 – – не производить измерение при неисправности датчика температуры, при этом на цифровом индикаторе отображаются символы «А» и «–А». 9.5 Прибор рекомендуется эксплуатировать: – в закрытых взрывобезопасных помещениях при отсутствии агрессивных паров и газов; – при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 55 0С, относительной влажности до 95 % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа. 10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ 10.1 Для поддержания работоспособности и исправности прибора необходимо регулярно, но не реже 1 раза в 3 месяца, проводить техническое обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на: – обеспечение надёжности крепления прибора на объекте эксплуатации; – надёжность контактов электрических соединений (подключения внешних проводников); – отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на корпусе и клеммах прибора. 10.2 При наличии обнаруженных недостатков на приборе произвести их устранение. 10.3 Ремонт прибора выполняется представителем предприятия–изготовителя или специализированными предприятиями (лабораториями). | – 17 – 10.4 ЮСТИРОВКА 10.4.1 Первичная юстировка прибора производится на предприятии–изготовителе. 10.4.2 Юстировка прибора должна производиться квалифицированными специалистами в случае несоответствия допускаемой основной погрешности измерения входных параметров установленным значениям. 10.4.3 Порядок проведения юстировки прибора приведен в приложении Г. 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 11.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и относительной влажности до 75 % при температуре 15 0С. Прибор может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными для данного вида транспорта. 11.2 Прибор должен транспортироваться только в транспортной таре предприятия–изготовителя. 12 ХРАНЕНИЕ 12.1 Прибор следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 оС и относительной влажности до 80 % при температуре 25 0С. |
| --- | --- |