|  | ® | Научно–производственная компания «РЭЛСИБ» |
| --- | --- | --- |

ОКП 42 2200

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

## WR–1–16

беспроводной сенсорной системы «No–Wi–Sens–System»

#### Руководство по  эксплуатации

## РЭЛС.421451.003 РЭ

Настоящее  руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, правил эксплуатации  и  гарантий  предприятия–изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании измерительного прибора WR–1–16 беспроводной сенсорной системы «No–Wi–Sens–System»  (далее – прибор).

Перед эксплуатацией прибора необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ.

Прибор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69.

Прибор рекомендуется эксплуатировать при:

– температуре окружающего воздуха  от минус 40 до плюс 55 оС;

– относительной влажности (45–80) %;

– атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

При прибора необходимо проверить:

–  комплектность;

–  отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне  предприятия–изготовителя и (или)  торгующей организации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Измерительный прибор WR–1–16 предназначен для отображения измеренных величин от беспроводных датчиков, входящих в систему No–Wi–Sens System: температуры, влажности, тока, напряжения и т.д., их конфигурирования и синхронизации радиообмена между датчиками и прибором.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Количество  каналов измерения (подключенных датчиков) – до 16

## 2.2 Частота приёма–передачи находится в  диапазоне от 2,4  до 2,4835 ГГц  и может принимать одно из 32–х значений.

## Значение частоты для конкретного прибора определяется первыми двумя цифрами в заводском номере, принимающей значение от 01 до 32.

## Примечание – Диапазон частот 2,4…2,4835 ГГц – разрешенный к использованию диапазон частот.  (Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 14 сентября 2010 г. № 124 “Об утверждении Правил применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц”).

2.3 Напряжение питания:

– переменного тока  напряжением 220 В +10%–30% частотой 50 Гц;

– постоянного тока  напряжением  5 В ± 10%.

2.4 Потребляемая мощность – не более 1 Вт.

2.5Ток потребления от источника 5 В – 70 мА

2.6 Протокол связи с датчиками: специально разработанный протокол – LP–Sensor (Low Power sensor) с разделением (синхронизацией) по времени передачи каналов (датчиков) используя один частотный канал для максимум 16 датчиков.

При этом, датчик основное время находится в состоянии низкого энергопотребления (Sleep режим), а длительность цикла приёма передачи составляет порядка 62 мс с периодом от 1 с.

Прибор постоянно находится в режиме приема, передавая пакет информации в датчик только  после приема пакета данных от датчика.

Период опроса (передачи) датчиков:  от 1 до 60 секунд (устанавливается пользователем).

2.7 Номер канала (датчика) для отображения – от 1 до 16 (устанавливается пользователем).

2.8 Точность и разрешающая способность прибора – ±1 разряд 4–х разрядного индикатора.

2.9 Характеристики приёмо–передатчика прибора – в соответствии  с таблицей 1

Таблица 1

| Мощность передатчика прибора | dBm (мВт) | 2 (1,6) |
| --- | --- | --- |
| Чувствительность приемника | dBm | –83 |
| Метод модуляции | GFSK |  |
| Частотный диапазон | ГГц | 2,4 – 2,4835 |

Примечание –Согласно «Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.4/2.1.8.055–96»  п.4.3 не подлежат контролю  радиопередающие  средства с  выходной  мощностью до 50 мВт в диапазоне 30 МГц – 300 ГГц.

2.10 Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

2.11 Средний срок службы  – 3 года.

2.12 Габаритные размеры, не более –  115х65х40 мм.

2.13 Масса прибора  –  не более 0,18 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки прибора – в соответствии с таблицей  2.

Таблица  2

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 Измерительный прибор WR–1–16 | РЭЛС.421451.003 | 1 |
| 2 Тара потребительская | РЭЛС.323229.007 | 1 |
| 3 Руководство по эксплуатации | РЭЛС.421451.003 РЭ | 1 |
| Примечание – Поставка прибора в транспортной таре, в зависимости от количества изделий, по заявке заказчика. |

4 УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как устройство II класса по ГОСТ Р 51350–99.

4.2 По степени защиты от доступа к опасным   частям  и проникновению влаги соответствует  IP 54  по ГОСТ 14254–96.

4.3 ВНИМАНИЕ! В приборе  используется напряжение питания опасное для жизни человека. При установке счётчика на объект эксплуатации, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить  прибор и  объект  эксплуатации от питающей сети.

4.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на контакты и  электро–  и радиоэлементы прибора.

4.5 При эксплуатации  и техническом обслуживании прибора необходимо соблюдать требования «Правил техники  безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей».

4.6 При эксплуатации и техническом обслуживании прибора необходимо соблюдать требования, изложенные в  настоящем  РЭ.

5 УСТРОЙСТВО  и  ПОРЯДОК   РАБОТЫ

5.1 Внешний вид прибора – в соответствии с рисунком 1.

5.2 Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе.

Рисунок  1– Внешний вид лицевой панели и назначение органов управления и индикации измерительного прибора WR–1–16

5.3  Органы управления и индикации

5.3.1 На передней панели прибора, в соответствии с рисунком 1, расположены –  три индикатора и пять кнопок управления:

5.3.2 Индикаторы предназначены:

– индикатор 1 – для отображения измеренных величин датчиков  и  мнемокодов аварийных ситуаций, которые приведены в приложении  А;

– индикатор 2 – для отображения номера канала, присвоенного пользователем определенному датчику (по умолчанию равен порядковому номеру датчика при  его инициализации и подключении к прибору);

– индикатор 3 – для отображения идентификационного (серийного номера датчика), измеренные значения которого отображаются на индикаторе 1 (текущий датчик отображения). Также этот индикатор используется для отображения единиц измерений физической величины в основном режиме работы.

Назначение и применение кнопок управления приведены в приложениях Б и В.

5.4 Прибор имеет два основных режима работы:

– 1) Отображение измеренных значений физических величин  выбранного текущего канала с одновременным отображением номера канала (установленного пользователем), идентификационного номера этого канала (серийный номер датчика), или единицы измерения отображаемой физической величины.

В этом режиме предусмотрено автоматическое переключение (перебор) всех подключенных датчиков (каналов) с периодом последовательного переключения 3 секунды.

Мнемосхема работы в этом режиме приведена на рис. 2.

– 2) Режим конфигурирования прибора и датчиков.

В этом режиме производится подключение новых датчиков, их инициализация, установка параметров их опроса, единиц измерений, положение десятичной точки (для токовых датчиков) и идентификации (номер канала).

Также в этом режиме есть возможность измерения  уровня принимаемого сигнала прибором  и  датчиком при различных взаимных расположениях прибора и датчика в пространстве (дальность, направленность) при установке датчика в месте измерений.

Мнемосхема работы в этом режиме приведена на рис. 3.

Примечание –  В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, не ухудшающей его технические характеристики и повышающей его надежность, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

Рисунок 2 – Мнемоническая  схема меню

основного режима работы прибора

Рисунок 3 – Мнемоническая  схема меню  в режиме конфигурации

Рисунок 3.1 – Мнемоническая  схема меню  в режиме конфигурации (продолжение)

Прибор переходит в режим конфигурации при нажатии и удержании кнопки Ввод   более 5 с.

Рисунок 3.2 – Мнемоническая  схема меню  в режиме конфигурации (продолжение

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

6.1 Подключение прибора WR–1–16 к сети.

6.1.1 Отвинтить (снять) антенну, (если установлена и предусмотрена конструкцией прибора).

6.1.2 Открыть крышку прибора, для чего вывернуть 4 винта со стороны лицевой панели прибора.

6.1.3 При необходимости отключить плоский шлейф, соединяющий две платы прибора.

6.1.4 Пропустить питающий кабель через гермоввод, проложить, как показано на рис.4  и подсоединить к винтовому клеммному разъему.

Рисунок 4 – Схема подключения питающего напряжения

к измерительному прибору WR–1–16

6.1.5 Собрать прибор в обратной последовательности, установить герметизирующую резиновую прокладку (если не установлена, для герметичных исполнений).

6.1.6  Включить питающий кабель в сеть. На индикаторе появятся приветствие HELLo– и прибор перейдет в режим приема информации от датчиков с автоматическим переключением каналов (значения измеренных величин от датчиков, если включены, будут отображаться на индикаторе 1) .

6.2 Инициализация датчиков и прибора

6.2.1 Если датчик не включался (после покупки) и не был инициализирован, то при включении прибора WR–1–16 и включении датчика (подключение батареи питания) прибор не будет отображать информацию от этого датчика.

Для работы требуется первичная инициализации датчика.

6.2.2 Первичная инициализация датчиков

6.2.2.1 Подключив батарею питания датчика и удостоверившись в наличии передачи (мерцание светодиода датчика с периодом 1 секунда) входим в  режим конфигурирования прибора WR–1–16. Для чего нажимаем кнопку  и удерживаем  более 5 секунд.

6.2.2.2 Далее кнопками  или  устанавливаем режим инициализации  (Scan – Init).

В этом режиме нажимаем кнопку Вверх  и удерживаем более 5 сек.  Переход в режим сканирования и инициализации новых датчиков будет сопровождаться мерцанием надписи SCAn на индикаторе 1.

При обнаружении нового датчика прибор пополнит таблицу рабочих датчиков и перейдет в режим отображения измеренных данных от этого датчика.

Далее в режиме конфигурирования датчика необходимо установить параметры опроса датчика и номер канала для отображения (если нужно).

6.2.3 Инициализация прибора

6.2.3.1 В случае переинициализации всех датчиков или их замены на новые, требуется инициализация прибора (обнуление таблиц идентификаторов датчиков и их параметров).

6.2.3.2 Для входа в этот режим необходимо в режиме конфигурации выбрать режим инициализации, нажать и удерживать кнопку Вниз в течение более 5 сек. После инициализации прибор переходит в основной режим отображения.

6.2.3.3 При этом, если датчики были включены произойдет их перегруппировка (последовательность переключения при автоматическом переключении отображения каналов) и пользователь должен будет вновь установить номера каналов (если необходимо).

6.2.3.4 Если датчики вновь устанавливаются последовательность отображения будет соответствовать последовательности их подключения к прибору.

6.3 Установка времени опроса (периода передачи) датчика

6.3.1 В соответствии с мнемосхемой, рисунок 3.2 и приложением В в режиме  установки времени опроса при мерцающем индикаторе 3 (мерцает символ t) кнопками  и  установить необходимый интервал времени в секундах.

При этом значение слева устанавливается в приборе, а значение справа показывает – какое значение установлено в датчике.

6.3.2 При совпадении этих значений время опроса считается установленным. Нужно обратить внимание, что процесс установки может занять некоторое время особенно при больших значениях (примерно в два раза больше времени опроса), так как требуется подтверждение от датчика.

Примечание– Время опроса выбирается из требований инерционности контролируемого процесса и от этого параметра напрямую зависит время «жизни» батареи питания датчика (чем оно больше, тем дольше служит батарея).

6.4 Установка номера канала датчика

6.4.1 Номер канала выбирается пользователем и его установка не контролируется прибором. Таким образом, всегда есть возможность установить одинаковый номер канала различным датчикам. Идентификация датчиков в этом случае возможна только по идентификационному номеру датчика, отображаемом на индикаторе 3 в основном режиме работы.

6.4.2 При первичной инициализации датчиков номер канала увеличивается на единицу при последовательном подключении к системе очередного датчика (порядковый номер) и отображается при автоматическом переключении (переборе)  на индикаторе 2. В режиме установки номера канала значение номера мерцает на индикаторе 2.

6.5 Режим RSSI (Receive – Signal – Strenght – Indicator) индикации уровня сигнала прибора и датчиков

6.5.1 В режиме конфигурации, используя мнемосхему рис.4.3 входим в режим RSSI. На индикаторе 1 отображается надпись RSSI, на индикаторе 3 – измеренные значения RSSI прибора и датчика.

6.5.2 Используя этот режим закрепляем датчик на месте установки таким образом, чтобы значения были не менее 3–4 единиц для обоих сторон приема/передачи (прибора/датчика). Значение параметра RSSI от 0 до 10 при соответствии 1 единицы примерно 4 dBm усиления.

6.5.3 Реальный уровень сигнала на входе может быть рассчитан по формуле (1):

Pin = – 50 dBm – (10 – RSSI) * 5 dBm,                        (1)

где   Pin – мощность на входе приёмника;

RSSI – значение, отображенное в режиме RSSI.

Например:

при RSSI = 9,    Pin =  –55 dBm;

а при RSSI = 2, Pin = – 90 dBm.

6.6 Установка положения десятичной точки (для токовых датчиков и датчиков напряжения)

6.6.1 При выборе этого режима в режиме конфигурации (мнемосхема рис.4.1) мерцает десятичная точка на индикаторе 1.

6.6.2 Кнопками Вверх, Вниз можно перемещать положение десятичной точки после 1, 2 , 3 или 4 цифры индикатора 1 (измеренное значение).

6.7 Установка (выбор) единиц измерений для отображения (для токовых датчиков и датчиков напряжения)

6.7.1 При выборе этого режима конфигурации  (мнемосхема рис. 4.1) мерцает отображаемое единица измерения на индикаторе 3, например оС.

Кнопками  и  устанавливаем требуемую единицу измерения из списка: оС, rH, A, U, I, L, %  ……

6.8 Установка минимальной и максимальной границ значений отображения физической величины (масштабирование) для токовых датчиков и датчиков напряжения

6.8.1 При выборе этого режима конфигурации  (мнемосхема рис. 4.1 и таблица приложения 3) мерцает индикатор 3 с надписью Lo  (мин) или Hi  (макс).

На верхнем индикаторе 1 отображается значение, которое можно менять кнопками Вверх, Вниз. При этом длительное нажатие увеличивает скорость изменения величины, для удобства установки.

6.8.2 Диапазон изменения минимальной и максимальной границ: от – 999 до 9999.

6.8.3 После установки минимальная граница отображения будет соответствовать минимальной границе измерений датчика, а максимальная – максимальной.

Например: если используется датчик 4 – 20 мА и при конфигурации выбраны границы 0 и 100,0 , то при токе 4 мА будет отображаться значение выбранное в режиме Lo (0), а при токе 20 мА – значение выбранное в режиме Hi (100,0).

6.9  Работа датчиков при выключенном приборе или отсутствии связи с прибором

6.9.1 При отсутствии связи прибора и датчиков, или при выключении прибора, датчики переходят в режим энергосбережения и передают измеренные данные 1 раз в 60 секунд независимо от установленного периода опроса.

6.9.2 При включении прибора (или появлении связи) датчики автоматически переходят в нормальный режим с заданным в них пользователем периодом опроса. Переход может занять некоторое время (от 1 до 2 минут).

6.10 Работа при пониженном напряжении питания датчика

6.10.1 При снижении напряжения питания батареи датчика менее 2,5 В датчик продолжает работать, но через раз выдает сообщение LoPo на индикатор 1  прибора. Соответственно, требуется заменить элемент питания этого датчика.

  - Использование различных антенн

6.11..1 Для вариантов с внешними SMA антеннами для улучшения качества и дальности связи рекомендуется использовать антенны с коэффициентом усиления 3 – 9 dBm для диапазона 2,4 –2,5 ГГц, используемые для устройств WiFi. В том числе направленные.

6.11.2 В случае использования направленных антенн и в вариантах исполнения приборов и датчиков с внутренними антеннами имеет значение их взаимное расположение и наличие отражений от стен и поверхностей. Для установки рекомендуется использовать режим RSSI.

7 ЮСТИРОВКА ДАТЧИКОВ

7.1 В этом режиме  на индикаторе 1 отображается измеренное значение, на индикаторе 2 – номер канала, на индикаторе 3 – мерцающая надпись UStir, означающая разрешение юстировки для выбранного датчика.

7.2 При снятии и последующей установки джампера юстировки датчика происходит юстировка датчика в соответствующей точке юстировки.

Примечание – Подробное описание режима юстировки для конкретных типов датчиков приведено в их РЭ.

8   УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Техническая эксплуатация (использование) прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего РЭ.

8.2 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор  в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных  условиях  не менее  6 часов.

8.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ при  эксплуатации:

– включать блок  при температуре ниже минус 40 и выше 55 0С и относительной  влажности выше 95 %;

– попадание влаги или конденсация влаги на поверхности блока.

8.4 Блок рекомендуется эксплуатировать:

–  в закрытых взрывобезопасных помещениях при отсутствии химически агрессивных сред с содержанием кислот, щелочей и газов;

– при отсутствии токопроводящей пыли;

– при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 0С, относительной влажности до 98 %  при температуре плюс 25 0С  и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  РЕМОНТ

9.1 ВНИМАНИЕ! Все работы – по осмотру, профилактике, и ремонту прибора  должны производиться только при отключенном напряжении.

9.2 Для поддержания работоспособности и исправности прибора блока необходимо 1 раз в 6 месяцев  проводить техническое обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на работоспособность изделия, отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на поверхностях блока.

9.3 При наличии обнаруженных недостатков на приборе  произвести их устранение.

9.4 Ремонт прибора выполняется  представителем предприятия–изготовителя или специализированными предприятиями (лабораториями).

10  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Блок может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре  окружающей  среды от минус 50 до плюс 50 0С и относительной влажности  до 80 % при температуре плюс 25 0С.

10.2 Блок  должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

11 ХРАНЕНИЕ

11.1 Прибор следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при  температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 0С и относительной влажности до 80 %  при температуре плюс 25 0С.

Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

12 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие измерительного прибора WR–1–16 требованиям настоящим РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем  РЭ.

12.2 Гарантийный  срок  эксплуатации  измерительного прибора  WR–1–16     – 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

12.3 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменить измерительный прибор  WR–1–16, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ.

12.4 Предприятие–изготовитель не принимает претензии к качеству работы измерительного прибора  WR–1–16  и не производит гарантийный ремонт в случаях несоблюдения требований настоящего РЭ или его отсутствия, наличия механических повреждений или следов самостоятельной разборки, ремонта или доработок, стихийных бедствий, пожаров.

*      *     *    *     *

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Измерительный  прибора  WR–1–16 зав. номер _________  упакован  в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

____________________      ___________________     _________________________

(должность)                             (личная подпись)                          (расшифровка подписи)

____________________

(год, месяц, число)

###### 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Измерительный прибор  WR–1–16  зав. номер _________  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных)  стандартов, действующей  технической документацией  и  признан  годным  для эксплуатации.

Начальник   ОТК

М. П.         ____________________                      ______________________________

(личная  подпись)                                                   (расшифровка  подписи)

____________________

( год, месяц, число)

Приложение А

Таблица мнемокодов аварийных состояния прибора и датчиков

| noSEn | Чувствительный элемент датчика не подключен или неисправен |
| --- | --- |
| SEnCC | Чувствительный элемент датчика закорочен |
| noCon | Нет связи с датчиком |
| LoPo | Низкое напряжение питания датчика |
| Id ––– | Идентификационный номер датчика не определен на данном канале |

| Приложение Б Таблица меню основного режима измерительного прибора WR–1–16 | Значение по умолчанию | Последовательное отображение измеренных значений и единиц измерений значений начиная с 1 канала |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кнопка Вправо | Включение режима автоматического перебора каналов. Переключение индикатора 3 на отображение единиц измерений | Переключение индикатора 3 на отображение идентификационного номера датчика |
|  | Кнопка Влево | Выключение режима автоматического перебора каналов. Переключение индикатора 3 на отображение идентификационного номера датчика | Выключение режима автоматического перебора каналов. Переключение индикатора 3 на отображение единицы измерений |
|  | Кнопка Вниз | Уменьшение номера канала на единицу | Уменьшение номера канала на единицу |
|  | Кнопка Вверх | Увеличение номера канала на единицу | Увеличение номера канала на единицу |
|  | Индикатор 3 | оС | 00101 |
|  | Индикатор 2 | 01 | 01 |
|  | Индикатор 1 | 25,4 | 25,4 |
|  | Меню режима конфигурации | Отображение измеренных значений и единиц измерений | Отображение измеренных значений и идентификационного номера датчика |

| Приложение B Таблица меню режимов конфигурации прибора WR–1–16 | Значение по умолчанию | 01 | Порядковый номеру при инициализации датчика | 10 r 10 (09 r 09) в непосредственной близости прибора и датчика | Зависит от типа датчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кнопка Вправо | В режим установка номера | В режим RSSI | В режим установки положения десятичной точки | В режим установки единиц измерений |
|  | Кнопка Влево | В режим инициализации прибора и датчиков | В режим установки времени опроса | В режим установки номера канала | В режим RSSI |
|  | Кнопка Вниз | Уменьшение время опроса | Уменьшение номера канала |  | Перемещение точки вправо на единицу разряда |
|  | Кнопка Вверх | Увеличение время опроса | Увеличение номера канала | –– | Перемещение точки влево на единицу разряда |
|  | Индикатор 3 | 01 t 01 | 00101 (идентиф. номер датчика | 09 r 09 | 00101 |
|  | Индикатор 2 | 01 | 01 | 01 | 01 |
|  | Индикатор 1 | 25,4 | 25,4 | RSSI | 25,4 |
|  | Меню режима конфигурации | Установка времени опроса | Установка номера канала датчика | Режим RSSI | Установка положения десятичной точки |

| Продолжение приложения B | Значение по умолчанию | Зависит от типа датчика | 0,0 (для токовых датчиков и датчиков напряжения) | 100,0 (для токовых датчиков и датчиков напряжения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кнопка Вправо | В режим установки минимальной границы | В режим установки максимальной раницы | В режим установки максимальной границы | инициализации прибора и датчиков | В режим установки времени опроса |
|  | Кнопка Влево | В режим установки положения десятичной | В режим установки единиц измерений | В режим установки минимальной границы | В режим установки максимальной границы | В режим юстировки датчиков |
|  | Кнопка Вниз | Последовательный выбор из ряда: oC, A, U, P, PA, %, Lu, I | Уменьшение значения | Уменьшение значения |  | Удержание 5 сек Инициализация прибора |
|  | Кнопка Вверх | Последовательный выбор из ряда: oC, A, U, P, PA, %, Lu, I | Увеличение значения | Увеличение значения |  | Удержание 5 сек Сканирование и инициализация датчиков |
|  | Индикатор 3 | оС | оС | оС | UStir | Unit |
|  | Индикатор 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | ––– |
|  | Индикатор 1 | 25,4 | 0,0 | 10,0 | 25,4 | SCAn |
|  | Меню режима конфигурации | Установка единиц измерений для отображения | Установка минимальной границы значений физической величины | Установка максимальной границы значений физической величины | Юстировка датчиков | Инициализация прибора и датчиков |