ОКП 43 1100 R НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ и ТЕМПЕРАТУРЫ ДВТ–03.T Руководство по эксплуатации РЭЛС.421262.007 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления и изучения основных технических характеристик, гарантий предприятия–изготовителя и условий  эксплуатации  датчика влажности и температуры ДВТ–03.T (далее – прибор).

Перед установкой прибора в изделие электротехническое (аппаратуру,  оборудование технологическое и т. п.) необходимо внимательно ознакомиться  с настоящим паспортом.

При покупке  прибора необходимо проверить:

– комплектность;

– отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне  предприятия–изготови–теля и торгующей организации.

Рекомендуемые условия применения и эксплуатации прибора приведены в приложении А.

Условное обозначение прибора приведено в приложении Б.

1 НАЗНАЧЕНИЕ   ИЗДЕЛИЯ

1.1 Датчик влажности и температуры ДВТ–03.T предназначен для контроля и регулирования влажности и температуры  воздуха и неагрессивных газов.

1.2 Прибор выпускается в трёх конструктивных исполнениях – настенном, канальном и уличном.

Внешний вид, конструктивные исполнения и габаритные размеры прибора и аксессуаров к нему приведены на рисунке 1 и  в приложении В.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон напряжения питания – от 10 до 36 В.

2.2  Количество унифицированных токовых выходов  4 …20 мА  – 2.

2.3 Рабочий диапазон измерения и преобразования сигнала:

а) по относительной влажности:

– 4 мА соответствует  0 %отн.;

–20 мА соответствует 100 %отн., без конденсации влаги;

б) по температуре:

– 4 мА соответствует минус 40 °С;

##### – 20 мА соответствует плюс 100 °С.

2.4 Рабочий диапазон эксплуатации электронного блока от минус 40 до плюс 50 °С.

2.5 Основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности и температуры в зависимости от диапазона измерений и исполнений используемого чувствительного элемента (ЧЭВТ), не более – в соответствии с таблицей 1.

2.6 Дополнительная погрешность измерений, не более ±10 % от основной абсолютной погрешности, на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды.

Таблица 1

| Измеряемая величина | Исполнение по точности измерения | Абсолютная погрешность |
| --- | --- | --- |
| Относительная влажность в диапазоне, %: |  |  |
| ( от 10 до 90; | исп. 1 | ± 2,0 % |
|  | исп. 2 | ± 3,0 % |
| ( от 0 до 10 и от 90 до 100 | исп. 1 | ± 3,0 % |
|  | исп. 2 | ± 4,0 % |
| Температура в диапазоне, °С: |  |  |
| ( от –10 до +60; | исп. 1 | ±1,0 °С |
|  | исп. 2 | ±1,5 °С |
| ( от –40 до –10 и от +60 до +100 | исп. 1 | ±1,5 °С |
|  | исп. 2 | ±2,5 °С |
| Примечание – Данные значения абсолютной погрешности действительны при выключенном нагревателе сенсора. |

2.7 Постоянная времени измерения относительной влажности, при скорости потока воздуха не менее 1м/с,  – не более 2 мин.

2.8 Постоянная  времени измерения температуры, при скорости потока воздуха не менее 1 м/с, – не более 5 мин.

2.9 Прибор обеспечивает режим индикации измеренных значений на цифровом светодиодном индикаторе:

– относительной влажности в единицах  %отн. или температуры точки Росы, °С;

##### – температуры в °С.

2.10 Диапазон индицируемых значений от минус 40 до плюс 120,  с разрешающей способностью 0,1.

2.11 Прибор обеспечивает следующие режимы индикации:

– переключение с канала на канал автоматически через каждые 10 с;

– непрерывная индикация выбранного канала.

2.12 Прибор имеет встроенную систему защиты от превышения относительной влажности выше 95 % вблизи ЧЭВТ и конденсации влаги на ЧЭВТ. При относительной влажности выше 95 % автоматически включается нагрев ЧЭВТ прибора примерно на 5 °С выше температуры окружающей среды. При этом значение относительной влажности вблизи ЧЭВТ уменьшается и предотвращается конденсация влаги.

Прибор производит пересчёт измеренных значений влажности и температуры по заданному алгоритму с учётом нагрева.

2.13 Прибор имеет взаимозаменяемый ЧЭВТ.

2.14 Электронный блок прибора содержит внутренний фильтр со следующими параметрами:

– время измерения – 1 с;

– постоянная времени – 10 с;

– полоса фильтра – 10 % (При расчёте среднего значения из десяти измеренных игнорируются сигналы, превышающие  предыдущие значение на 10 и более процентов).

2.15 Сопротивление нагрузки (Сопротивление линии связи плюс сопротивление на входе измерительного прибора)  – не более 1,0 кОм.

2.16 Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

2.17 Средний срок службы  – 3 года.

2.18 Потребляемая мощность не более 2 ВА.

2.19 Внешний  вид электронного блока прибора  приведен  на  рисунке 1.

Габаритные размеры электронного блока прибора, мм, не более:

– длина –  115,0; высота – 65,0; глубина – 40,0.

2.20 Масса прибора  –  не более 0,24 кг.

Рисунок 1 – Электронный блок датчика

влажности и температуры ДВТ–03.T

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки  прибора в соответствии с  таблицей 2.

Таблица  2

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол., шт |
| --- | --- | --- |
| 1 Датчик влажности и температуры ДВТ–03.T | РЭЛС.421262.007 | 1 |
| 2 Тара потребительская | РЭЛС.323229.007 | 1 |
| 3 Руководство по эксплуатации | РЭЛС.421262.007 РЭ | 1 |
| Аксессуары дополнительно (по заявке Заказчика): |
| Колпачок защитный | Ф12 мм из нержавеющей стали |
|  | Ф18 мм из пористой бронзы |
| Кронштейн КД1–Н – для крепления датчика на стене (для конструктивного исполнения Н1 и Н2) | РЭЛС.745423.003 |
| Переходник для установки датчика в генератор влажности газа «Родник» | – ПУД–12 Ф12 мм (РЭЛС.301522.007) |
|  | – ПУД–18 Ф18 мм (РЭЛС.301522.008) |
| Набор для юстировки | см. Приложение В |
| Примечание – Поставка прибора в транспортной таре в зависимости от количества приборов и по заявке Заказчика. |

4 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор  выполнен как  изделие III класса  по ГОСТ 12.2.007.0–75.

4.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор выполнен по ГОСТ 14254–96:

а) электронный блок  – IP65;

б) первичный преобразователь:

–  IP50 – в конструктивном исполнении Н1, Н1.1, Н2, К1 и К2;

– IP53 – в конструктивном исполнении У.

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы прибора.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.5 ВНИМАНИЕ! Используемый в приборе ЧЭВТ  не является обычным электронным компонентом. Обращаться с ним необходимо очень осторожно.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ касание рабочей поверхности  ЧЭВТ руками.

Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсация влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров ЧЭВТ и датчика в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

4.6 Техническая эксплуатация и обслуживание  прибора должны производиться только квалифицированными специалистами,  изучившими настоящее РЭ.

5 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ

5.1 Прибор состоит из электронного блока и первичного преобразователя, в котором размещён ЧЭВТ.

Первичный преобразователь состоит из защитного корпуса, содержащего фильтр, и чувствительного элемента (ЧЭВТ).

5.2 Электронный блок прибора выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе и состоит из:

– схемы преобразования сигналов шины I2C в токовые унифицированные сигналы 4–20 мA по относительной влажности и температуре;

– схемы индикации и светодиодного четырёхразрядного цифрового индикатора.

5.3 Значение температуры точки Росы вычисляется датчиком исходя из измеренных значений температуры и относительной влажности, принимая значение атмосферного давления, равным нормальному (1 атм.) и является справочным.

5.4 ЧЭВТ подключается к электронному блоку через винтовые зажимы, находящиеся на печатной плате.

ЧЭВТ содержит встроенный нагреватель, предназначенный для предотвращения конденсации влаги на нём при работе в условиях повышенной влажности.

При  значении  относительной  влажности выше 95 % автоматически включается нагреватель ЧЭВТ.

При этом температура ЧЭВТ повышается относительно окружающей среды приблизительно на 5 °С. На передней панели управления и индикации прибора загорается индикатор .

ЧЭВТ является взаимозаменяемым элементом.

При замене ЧЭВТ гарантируется основная погрешность измерений, указанная в п. 2.5 настоящего РЭ, при условии проведения юстировки прибора.

Юстировка прибора производится на предприятии–изготовителе.

Примечание – При заказе ЧЭВТ необходимо указывать исполнение по точности измерения – 1 или 2.

5.5 Элементы управления и индикации

5.5.1 На передней панели управления и индикации прибора  в соответствии с рисунком 1 расположены:

а) цифровой светодиодный четырёхразрядный индикатор, предназначенный для  индикации измеренных  параметров:

– относительной влажности, в единицах %отн. и точки Росы, в °С;

–  температуры, в °С;

б) светодиодные индикаторы «RH,%», «Т,°С» и  «Т.р.,°С», предназначенные для отображения канала измерения, соответственно,  относительной влажности, температуры и точки Росы;

в) светодиодный индикатор  индицирует включение  питания  нагревателя ЧЭВТ.

Примечание – При светящемся светодиодном индикаторе «Нагрев» метрологические характеристики прибора изготовителем – не гарантируются.

5.5.2 Под снятой верхней крышкой корпуса прибора,  в соответствии с рисунком 2, расположены:

а) кнопка Кн1 (SW1) – служит для переключения режимов индикации параметров – в режиме измерения;

б) кнопка Кн2(SW2) – служит для выключения режима автоматического переключения индикации, выбора индицируемого параметра, включения/выключения принудительного нагрева ЧЭВТ  в режиме измерения;

– в режиме юстировки – для изменения показаний на цифровом индикаторе прибора.

Примечание –  В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, повышающей его надежность и  улучшающей  условия  эксплуатации, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

5.5.3 Функциональное назначение кнопок Кн1 и Кн2 приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Режим | Кнопка Кн1 | Кнопка Кн2 |
| --- | --- | --- |
|  | Кратковременное нажатие | Кратковременное нажатие |
| Измерение | Включение/выклю-чение режима автоматического перебора индицируемых параметров | Выбор индицируемого параметра |

6 ПОДГОТОВКА  ПРИБОРА К РАБОТЕ

6.1 Установить прибор, используя крепёжные элементы или дополнительный кронштейн (см. приложение В) на месте эксплуатации.

6.2 Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.

Рисунок 2 – Внешний вид

датчика  влажности и температуры ДВТ–03.T

(при снятой верхней крышке)

6.3 Произвести подключение прибора в соответствии с приложением  Г.

6.4 Произвести настройку прибора следующим образом.

Кратковременным нажатием кнопки Кн1(SW1), включить/выключить режим автоматического перебора  индицируемых параметров – относительная влажность в %, температура в °С, влажность в значениях  температуры точки Росы.

Кратковременным (многократным) нажатием кнопки Кн2(SW2), выключить режим автоматического перебора индицируемых параметров и выбрать необходимый режим постоянной индикации, например: относительная влажность в %.

7 ПОВЕРКА

7.1 Прибор подлежит первичной поверке  при выпуске из производства, периодической  поверке и поверке после ремонта.

7.2 Межповерочный интервал – 12 месяцев.

7.3  Операции поверки

7.3.1 При поверке прибора выполняют следующую последовательность операций:

– внешний осмотр;

– опробование;

– проверка погрешности измерений относительной влажности и температуры.

7.4 Средства  поверки

7.4.1 При проведении поверки прибора должны применяться средства  в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Наименование и обозначение средства поверки | Метрологические характеристики |
| --- | --- |
| 1 Генератор влажности газа образцовый «Родник–2» | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности не более ±0,5 % |
| 2 Камера тепла и холода КТХ–0,001–05 | Диапазон температуры от минус 65 до плюс 150 °С. Точность поддержания температуры ±0,5 °С |
| 3 Измеритель двухканальный 2ТРМ0 | Пределы допускаемой погрешности не более ±0,25 % |
| 4 Набор термометров лабораторных ТЛ–4 по ГОСТ 28498–90 | Диапазоны измерений (–60…–38; –38…0; 0…100 °С). Пределы погрешности ±0,2 °С |
| Примечание – Указанные в таблице 5 средства поверки допускается заменять другими с метрологическими характеристиками не хуже приведенных. |

7.5 Требования безопасности

7.5.1 При подготовке и проведении поверки прибора необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.3.019–80.

7.5.2 К поверке прибора должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ.

7.6 Условия поверки и подготовка к поверке

7.6.1 При проведении поверки прибора необходимо соблюдать следующие условия:

– температура окружающего воздуха  (20(5) оС;

– относительная влажность окружающего воздуха  (30–80) %;

– атмосферное давление (84,0–106,7) кПа.

7.6.2 Перед проведением поверки прибора выполнить нижеперечисленные подготовительные работы:

1) выдержать прибор при температуре (20(5) оС

не менее 2–х часов;

2) подготовить к работе средства поверки  в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

7.7 Проведение поверки

7.7.1 Внешний осмотр

7.7.1.1 При внешнем осмотре прибора проверяют:
           –  комплектность;

– отсутствие механических повреждений, ухудшающих их эксплуатационные свойства;

–  правильность и разборчивость маркировки.

Прибор, не удовлетворяющий предъявляемым требованиям, бракуется, и дальнейшая поверка  не проводится.

7.7.2 Опробование

7.7.2.1 Подключить прибор в соответствии с рисунком 3.

7.7.2.2 В приборе ввести диапазоны преобразования сигналов в соответствии с п.2.3 настоящего РЭ.

При поверке контролируются одновременно значения относительной влажности и температуры на цифровом индикаторе прибора и индикаторе измерителя для каждого канала.

Примечание – Измеритель 2ТРМ0А содержит встроенный источник питания датчиков, поэтому дополнительный источник, представленный на рисунке, не требуется.

Рисунок 3 – Схема подключения при проверке

датчика  влажности и температуры ДВТ–03.T

7.7.3 Определение абсолютной погрешности датчика при измерении температуры

7.7.3.1 Абсолютную погрешность прибора при измерении температуры следует определять в пяти точках – минус 40; 0; плюс 30; плюс 70; плюс 100 °С.

7.7.3.2 Установить датчик  в камеру тепла и холода. При этом температура в месте нахождения электронного блока не должна превышать плюс 50 °С.

7.7.3.3 Устанавливать в камере тепла и холода поочередно температуру, соответствующую поверяемой точке с пределами допускаемых погрешностей ±0,5 °С.

7.7.3.4 Выдержать при заданной температуре прибор в течение 30 мин, после чего отсчитать по цифровому индикатору прибора и индикатору измерителя значение температуры ti, °С.

Одновременно с помощью лабораторного термометра типа ТЛ–4 следует произвести отсчёт температуры в камере тепла и холода,  tэi, °С.

7.7.3.5 Рассчитать абсолютную погрешность измерения температуры в каждой поверяемой точке по формуле (1):

Іδ tІ =  Іti  –  tэiІ                  (1),

где:

δ t  – абсолютная погрешность прибора, °C;

ti   – значение температуры по цифровому индикатору прибора или индикатору измерителя, °С. Используется значение с большим отклонением от tэi;

tэi – значение температуры по лабораторному термометру ТЛ–4, °С.

7.7.4 Определение абсолютной погрешности датчика  при измерении относительной влажности.

7.7.4.1 Абсолютную погрешность прибора при измерении относительной влажности следует определять в пяти точках –  2, 25, 50, 75, 95 % относительной  влажности.

7.7.4.2 Установить датчик в рабочую камеру эталонного генератора «Родник–2».

7.7.4.3 Установить в рабочей камере генератора «Родник–2» температуру, равную (20±2) °С.

7.7.4.4 Устанавливать в рабочей камере генератора «Родник–2» поочередно следующие значения относительной влажности Ψэ – 2,0; 25,0; 50,0; 75,0 и 95,0 % с пределами допускаемых погрешностей ±2,0 %.

7.7.4.5 Выдержать  датчик при  заданном  значении  относительной  влажности  в течение  30 мин, после чего отсчитать по цифровому индикатору прибора и индикатору измерителя  значение относительной влажности Ψi, %.

7.7.4.6 Рассчитать абсолютную погрешность измерения относительной влажности в каждой поверяемой точке по формуле (2):

ІδΨІ = ІΨi –  ΨэІ                         (2),

где: δΨ   –  абсолютная погрешность прибора, %;

Ψi   –  значение относительной влажности по цифровому индикатору прибора или индикатору измерителя, °С. Используется значение с большим отклонением от Ψэi;

Ψэi   –  значение относительной влажности эталонного генератора, %.

7.8 Оформление результатов поверки

7.8.1 При положительных результатах поверки прибора выдаётся свидетельство о поверке.

7.8.2 Для предотвращения  несанкционированного доступа к разъёму для программирования прибора, на головку одного из четырёх  винтов, расположенных под крышкой прибора и крепящих печатную плату к корпусу, ставят пломбу с оттиском поверительного клейма в соответствии с требованиями ПР 50.2.007–94.

7.8.3 При отрицательных результатах поверки прибор не допускается к применению, на него выдается  извещение о непригодности к применению по форме ПР 50.2.006–94.

8  ЮСТИРОВКА

8.1 Юстировка прибора производится для уменьшения основной абсолютной погрешности измерений влажности и температуры.

8.2 Юстировка прибора производится на предприятии–изготовителе.

9   УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных  условиях  не менее  6 часов.

9.2 Техническая эксплуатация (использование) прибора должна осуществляться в соответствии с настоящим РЭ.

9.3 ВНИМАНИЕ! Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсации влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров сенсора и прибора в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

В этом случае рекомендуется – снять ЧЭВТ с прибора и выполнить операцию по восстановлению параметров ЧЭВТ:

– выдержать  ЧЭВТ при   температуре   плюс 100+5 ºС  и относительной влажности  0÷5 % в течение 10 часов;

– выдержать  ЧЭВТ  при  температуре  плюс 20÷30 ºС и относительной влажности (75±5) % в течение 12 часов.

Примечание – Температурной обработке следует подвергать только ЧЭВТ.

9.4 В случае несоответствия  прибора требованиям п.2.5  настоящего РЭ поменять ЧЭВТ.

Провести юстировку прибора на предприятии–изготовителе, после чего провести проверку на соответствие требованиям п.2.5 настоящего РЭ.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Периодически, но не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить визуальный осмотр прибора, обращая внимание на:

– обеспечение крепления на объекте эксплуатации;

– обеспечение качества электрических соединений;

– отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов.

10.2 При наличии обнаруженных недостатков произвести  их устранение.

10.3 ЧЭВТ снабжен защитным колпачком, предотвращающем попадание на него капель влаги, масла и других жидкостей, а также пыли. Диаметр пор колпачка – 40 мкм.

Периодически необходимо снимать с датчика и прочищать защитный колпачок в струе воды или сжатого газа с последующей сушкой в камере при температуре не менее 100 ºС и в течение не менее 20 минут.

ВНИМАНИЕ! Налёт масел и грязи на защитном колпачке может привести к ошибочным измерениям, поэтому в случае, когда колпачок очистить невозможно,  его необходимо заменить.

10.4. В случае выхода ЧЭВТ из строя, его можно заменить на аналогичный. Для замены ЧЭВТ необходимо снять переднюю панель, отсоединить выводы ЧЭВТ от винтового разъёма, снять защитный колпачок, вынуть ЧЭВТ с выводами со стороны колпачка, снять силиконовую заглушку.

Установку нового ЧЭВТ необходимо производить в обратном порядке.

После замены ЧЭВТ, провести проверку абсолютной погрешности относительной влажности и температуры в соответствии с п.п. 7.7.2–7.7.4 и, при необходимости, провести юстировку прибора на предприятии–изготовителе.

10.5 Периодически, через 3–6 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации, необходимо контролировать точность показаний прибора.

Рекомендуется использовать для этого набор солей. Методика контроля с использованием солей приведена в приложении Д.

В случае превышения погрешности, указанной в п. 2.5 настоящего РЭ необходимо провести юстировку  прибора на предприятии–изготовителе.

10.6 Ремонт прибора выполняется предприятием–изготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями).

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс  50 оС и относительной влажности  до 80 %.

11.2 Прибор должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

12 ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ

12.1 Прибор должен храниться в закрытом отапливаемом помещении с естественной  вентиляцией  при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 50 оС и относительной влажности  20 …60 %.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

12.2 Прибор должен храниться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

13 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие  датчика  влажности  и  температуры ДВТ–03.T требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем  правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем  РЭ.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации датчика влажности и температуры ДВТ–03.T – 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии данных о продаже – со дня изготовления.

13.3 В течение гарантийного срока эксплуатации  предприятие–изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену прибора в случае выхода из строя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Бесплатная гарантия не распространяется на случаи выхода прибора из строя по причине его неправильной эксплуатации.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО   ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Датчик  влажности и температуры

ДВТ–03.T – ___ – ____ –  ______ –   ______

зав. номер _______ упакован в НПК «РЭЛСИБ»   согласно требованиям, предусмотренным в действующей   технической  документации.

_______________    ____________     ________________

(должность)                   (личная подпись)        (расшифровка подписи)

______________________

(год, месяц, число)

###### 15 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Датчик влажности и температуры

ДВТ–03.T – ___ – ____ –  ______ –   ______

зав номер _______  изготовлен  и принят  в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей  технической документации и  признан  годным   для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.       _________________        ___________________

(личная  подпись)                   (расшифровка  подписи)

______________________

( год, месяц, число)

*     *     *    *    *

Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать  конструктивное исполнение, исполнение по точности измерения, длину  зонда и длину присоединительного кабеля.

Приложение  А

(Обязательное)

Рекомендуемые условия применения  и эксплуатации

#### датчика  влажности и  температуры ДВТ–03.T

1 – рекомендуемая зона применения (диапазон измерения относительной влажности  и температуры);

2 – зона применения в течение не более 50 ч. (максимально–допустимые условия  эксплуатации)

Приложение  Б

(Обязательное)

Условное обозначение

датчика  влажности и температуры ДВТ–03.T

ДВТ–03.T – Х –  ХХ –  ХХX –  XX

Датчик

влажности и температуры

ДВТ–03.Т

исполнение по точности измерения:

– 1 – повышенной точности;

– 2 – нормальной точности;

конструктивное  исполнение:

Н1; Н1.1 или Н2  – настенное;

К 1 или К2  – канальное;

У – уличное

L – длина зонда, мм , (для конструктивного

исполнения Н2, К1 и К2);

l   – длина присоединительного кабеля, м,

(для конструктивного исполнения Н2);

Пример записи датчика при заказе:

«Датчик  влажности и температуры  ДВТ–03.T повышенной точности, настенного исполнения Н2, с длиной зонда  40 мм  и длиной кабеля  1,0 м   –

Датчик  ДВТ–03.T–1–Н2–40–1,0»

Приложение  В

(Обязательное)

1 Конструктивные исполнения и

условные обозначения

датчика влажности и температуры  ДВТ–03.T

| Настенное исполнение – Н1 | Настенное исполнение – Н1.1 |
| --- | --- |

Продолжение  приложения   В

|  | L = 60; 120 мм l = 1,0; 2,0; 4,0 |
| --- | --- |
| Настенное исполнение – Н2 |

| L = 80; 200; 300 мм Канальное исполнение – К1 | L = 40; 80; 120 мм Канальное исполнение – К2 |
| --- | --- |

Продолжение  приложения   В

Уличное исполнение  – У

Продолжение  приложения   В

2 Аксессуары  к датчикам

2.1 Защитные фильтры

|  | Защитный фильтр Ф12 из нержавеющей стали |
| --- | --- |
|  | Защитный фильтр Ф18 из пористой бронзы |

2.2 Кронштейн для крепления датчика на стене КД1–Н

2.3 Переходник для установки датчика в генератор влажности  газа «Родник» – ПУД

| ПУД–12 | D = 12,0 мм |
| --- | --- |
| ПУД–18 | D = 18,0 мм |

2.4 Набор для юстировки в составе:

2.4.1 Набор солей LiCl,  MgCl2,  NaBr,  NaCl, KCl  и K2SO4  по 10 г в банках ёмкостью 40 мл, в зависимости от диаметра зонда.

| Набор под датчик Ф12 | Прибор при юстировке |
| --- | --- |

| Набор под датчик Ф18 | Прибор при юстировке |
| --- | --- |

2.4.2 Пипетка

Приложение Г

(Обязательное)

#### Схема подключения датчика  влажности и

#### температуры ДВТ–03.Т   на  месте эксплуатации.

Rн ≤ 1 кОм

Примечание –  Допускается использовать схемы питания прибора  с общим минусом для обоих каналов.

Приложение Д

(Рекомендуемое)

Рекомендации по практическому использованию солей для проверки датчика  влажности и температуры  ДВТ–03.Т

| Соли | Относительная влажность (%) и оценка доверительных интервалов абсолютной погрешности (при Р=0,9) над насыщенными водными растворами солей при t, ºС |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| LiCl | 18,6±0,1 | 14,5±0,2 | 12,0±0,1 | 11,9±0,1 | 11,5±0,1 | 11,0±0,1 | 11,0±0,1 |
| MgCl2 | 34,0±0,2 | 33,6±0,2 | 33,0±0,1 | 32,5±0,1 | 31,6±0,1 | 30,5±0,1 | 29,4±0,1 |
| NaBr | 66,8±0,2 | 62,8±0,2 | 59,4±0,2 | 57,6±0,2 | 53,2±0,1 | – | – |
| NaCl | 76,2±0,2 | 75,9±0,2 | 75,6±0,3 | 75,3±0,2 | 75,3±0,2 | 74,8±0,2 | 74,5±0,2 |
| KCl | 88,2±0,3 | 86,7±0,3 | 85,3±0,3 | 83,6±0,3 | 83,6±0,3 | 81,4±0,2 | 80,0±0,2 |
| K2SO4 | 99,6±0,3 | 98,3±0,3 | 97,5±0,4 | 97,2±0,3 | 97,2±0,3 | 97,0±0,2 | – |

1 Из набора для юстировки взять банку с нужной солью, открыть крышку, при помощи пипетки смочить соль дистиллированной водой.

Надеть на банку сменную крышку с необходимым диаметром  внутреннего отверстия.

2 Снять с датчика защитный колпачок.

Вкрутить банку с поверочной солью вместо защитного колпачка.

ВНИМАНИЕ! Раствор соли (соль) не должен попадать на датчик.

Соединение должно быть герметично, чтобы исключить "разбавление" паровоздушной смеси внутри банки окружающим воздухом.

3 ВНИМАНИЕ! В месте нахождения датчика не должно быть сквозняков, а температура окружающего воздуха должна быть стабильной.

Необходимо дождаться установления показаний.

Время установления равновесия может достигать нескольких часов.

4 Точность метода зависит от следующих факторов:

а) отсутствие градиентов температуры в системе "банка – датчик" и ее стабильность в процессе измерений;

б) герметичность системы.

5 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется  использовать соль К2S04  на время более 1 часа.