Прибор технологического контроля

СТК-011

Паспорт с техническим описанием

468154.001 ПС

2005 г.

# Назначение

## Средство технологического контроля СТК-011 (в дальнейшем прибор) предназначен для экспресс-контроля КИП и А в цеховых условиях и представляет собой устройство контроля и задания токов и напряжений постоянного тока. Задание напряжений и токов осуществляется вручную.

## Прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от нуля до 50(С, относительной влажности до 98% при температуре 35(С.

# Основные технические характеристики.

## Режим задания тока

| Диапазон задаваемых токов, мА | 0…19,99 |
| --- | --- |
| Пределы допустимой основной приведенной погрешности, % | (0,25 |
| Максимальное сопротивление нагрузки, Ом |  |
| В диапазоне 4…20 мА | 500 |
| В диапазоне 0…5 мА | 2500 |

## Режим задания напряжения

| Диапазон задаваемых напряжений, мВ | 0…199,9 |
| --- | --- |
| Пределы допустимой основной приведенной погрешности, % | (0,25 |
| Минимальное сопротивление нагрузки, Ом | 150 |

## Режим контроля тока

| Диапазон контролируемых токов, мА | 0…19,99 |
| --- | --- |
| Пределы допустимой основной приведенной погрешности, % | (0,25 |
| Внутреннее сопротивление источника тока не более, Ом | 10 |

## Режим контроля напряжения

| Диапазон контролируемых напряжений, мВ | 0…199,9 |
| --- | --- |
| Пределы допустимой основной приведенной погрешности, % | (0,25 |
| Внутреннее сопротивление источника напряжения не менее, МОм | 1 |

## Режим контроля температуры

| Диапазон контролируемых температур, град. С по ТСП-100 (PT100): Исполнение СТК-011.1 Исполнение СТК-011.2 | -199,9…199,9 -200…600 |
| --- | --- |
| Пределы допустимой основной погрешности, град. С : Исполнение СТК-011.1 Исполнение СТК-011.2 | (0,5 (1 |

## Режим заряда аккумуляторов

| Среднее время заряда полностью разряженных аккумуляторов, ч | 15 |
| --- | --- |

## Габаритные размеры прибора (без зарядного устройства, контрольных проводов и термощупа) 100х40х180 мм.

## Масса не более (без зарядного устройства, контрольных проводов и термощупа) 0,45 кг.

# Описание и  работа

## Прибор состоит из устройства контроля и задания токов и напряжений, 4-позиционного клавишного переключателя режимов работы, АЦП, жидкокристаллического 6-разрядного цифрового индикатора, корректоров «установки нуля» и «установки значений U,I», аккумулятора, размещенных в пластмассовом корпусе, и сетевого блока питания. Прибор может работать как от встроенных аккумуляторов, так и от внешнего источника питания

## С помощью переключателя режимов устанавливается род работы прибора: задание тока, задание напряжения, контроль тока,  контроль напряжения.

## В режиме задания тока (напряжения) задаваемое значение тока (напряжения) подается на выходные клеммы прибора. Это значение тока (напряжения) контролируется с помощью встроенного жидкокристаллического цифрового индикатора. Установка задаваемого значения тока (напряжения) производится регулятором «установка значения I,U», выведенным на боковую поверхность прибора.

## В режиме контроля тока (напряжения) контролируемое значение тока (напряжения) подается на выходные клеммы прибора. Это значение тока (напряжения) контролируется с помощью встроенного жидкокристаллического цифрового индикатора.

## В режиме контроля температуры контролируемое значение сопротивления платинового датчика типа ТСП100 или Pt100, включаемого по трехпроводной схеме, преобразуется в значение температуры, которое отображается на встроенном жидкокристаллическом цифровом индикаторе.

## Электрическое питание прибора осуществляется от двух встроенных Ni-Mh аккумуляторов напряжением 8,4 В. Контроль разряда аккумуляторов осуществляется с помощью встроенного детектора понижения напряжения по началу свечения  «0» в первом сегменте на жидкокристаллическом цифровом индикаторе. Заряд аккумуляторов производится с помощью поставляемого в комплекте блока питания.

# Подготовка к работе.

## Включить прибор с помощью клавишного переключателя, выведенного на боковую поверхность корпуса, выбрав необходимый род работы.

## При появлении на индикаторе «0» в первом сегменте необходимо произвести подзарядку аккумуляторов, выполнив операции изложенные в 4.9.

## Перед работой необходимо  произвести калибровку нуля. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

- установить клавишный переключатель в положение контроля тока или напряжения;

- соединить накоротко выходные клеммы прибора;

- произвести корректировку нулевого значения показания жидкокристаллического индикатора с помощью корректора «установка нуля», регулировочный винт которого выведен на боковую поверхность корпуса;

- разомкнуть выходные клеммы.

## Задание тока:

- Установить переключатель режимов в положение задания тока;

- подключить выходные клеммы прибора к поверяемому устройству;

- установить требуемое значение выходного тока, вращая ручку корректора «установка значений I,U», выведенную на боковую поверхность корпуса, контролируя значение по показанию жидкокристаллического индикатора.

## Задание напряжения:

- установить переключатель режимов в положение задания напряжения;

- подключить выходные клеммы прибора к поверяемому устройству;

- установить требуемое значение выходного напряжения, вращая ручку корректора «установка значений I,U», выведенную на боковую поверхность корпуса, контролируя значение по показанию жидкокристаллического индикатора.

## Контроль тока:

- установить переключатель режимов в положение контроля тока;

- подключить выходные клеммы прибора к поверяемому устройству;

- считать значение контролируемой тока по показанию жидкокристаллического индикатора.

## Контроль напряжения:

- установить переключатель режимов в положение контроля напряжения;

- подключить выходные клеммы прибора к поверяемому устройству;

- считать значение контролируемой напряжения по показанию жидкокристаллического индикатора.

## Контроль температуры:

- Подключить платиновое термосопротивление типа ТСП100, Pt100 или поставляемое в комплекте, к клеммам в верхней части корпуса;

- установить переключатель режимов в положение контроля температуры;

- считать значение контролируемой температуры по показанию жидкокристаллического индикатора.

## Заряд аккумуляторов:

- подключить штекер сетевого блока питания устройства к разъему на боковой поверхности прибора;

- включить сетевой блок питания в сеть переменного напряжения 220 В, 50 Гц, при этом загорится светодиод на передней панели прибора;

- по окончании заряда аккумуляторов светодиод погаснет. Продолжительность зарядки при полностью разряженных аккумуляторах около 15 часов.

# Комплект поставки

| Прибор СТК-011 | 1 шт |
| --- | --- |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Контрольные щупы | 1 пара |
| Термощуп | 1 шт (по заказу) |
| Паспорт с техническим описанием | 1 шт |

# Гарантийные обязательства.

## Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ 2953-002-781401001-2004 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

## Гарантийный срок хранения – 6 мес. со дня приемки ОТК.

## Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

# Свидетельство о приемке.

Прибор технологического контроля СТК-011 зав.№_____________ соответсвует ТУ 2953-002-781401001-2004 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «______»__________________200___г.

Подпись лица, ответственного за приемку

МП

Личная подпись				Расшифровка подписи

# Правила транспортирования и хранения.

## Прибор транспортировать в упаковке при температуре от минус 25(С до плюс 55(С, относительной влажности не более 98% при 35(С.

## Транспортировать допускается всеми видами закрытого транспорта.

## Хранить в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от 0(С до плюс 60(С и относительной влажности   не более 95% при температуре 35(С.

# Указание мер безопасности и правила эксплуатации.

## Прибор относится к классу защиты 1 по ГОСТ 122.007.075.

# Сведения о рекламациях.

В случае отказа в работе прибора в течение гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации и представить его вместе с прибором предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

Адрес предприятия-изготовителя:

197110, Санкт-Петербург,

ул. Большая Зеленина, дом 24, офис 35

Тел.: (812) 235-99-40,

(812) 235-05-22

местный 540

моб. +7 901 316 93 11

Факс: (812) 235-99-40

E-mail: stkpribor@yandex.ru

WWW: http://www.stkpribor.narod.ru