Прибор технологического контроля

СТК-012

Паспорт с техническим описанием

468154.002 ПС

2005 г.

# Назначение

## Средство технологического контроля СТК-012 (в дальнейшем прибор) предназначен для контроля вакууметрического и избыточного давлений неагрессивных жидкостей и газов, а также для контроля температуры по платиновому термосопротивлению типа ТСП-100 или Pt100.

## Приборы могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от нуля до 50(С, относительной влажности до 98% при температуре 35(С.

# Технические характеристики

## Условное обозначение, верхние пределы измерений, пределы допускаемой основной погрешности приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Условное обозначение | Контроль давления | Контроль температуры по ТСП-100 (Pt100) |
| --- | --- | --- |
|  | Верхние пределы измерений давления, кПа | Пределы основной допускаемой погрешности, % | Диапазоны контролируемых температур, (С | Пределы допустимой основной погрешности, (С |
| СТК012.00 | ( 1,250 | (1.5 | -50,0…199,9 | (0,5 |
| СТК012.01 | ( 12,50 | (0.5 | -50,0…199,9 | (0,5 |
| СТК012.02 | -100,0…150 | (0.5 | -50,0…199,9 | (0,5 |
| СТК012.03 | ( 1,250 | (1.5 | -50…600 | (1 |
| СТК012.04 | ( 12,50 | (0.5 | -50…600 | (1 |
| СТК012.05 | -100,0…150 | (0.5 | -50…600 | (1 |

## Режим контроля температуры

| Диапазон контролируемых температур, град. С | -40…199,9 |
| --- | --- |
| Пределы допустимой основной приведенной погрешности, % | (0,25 |

## Режим заряда аккумуляторов

| Среднее время заряда полностью разряженных аккумуляторов, ч | 15 |
| --- | --- |

## Габаритные размеры прибора (без зарядного устройства, соединительных трубок и термощупа) 100х40х180 мм.

## Масса не более (без зарядного устройства, соединительных трубок и термощупа)  0,45 кг.

# Устройство и работа

## Прибор состоит из аккумулятора, интегрального полупроводникового тензопреобразователя (ИПТ), схемы формирования и нормирования сигнала, АЦП и жидкокристаллического четырехразрядного цифрового индикатора, размещенных в пластмассовом корпусе. Схема прибора приведена на рис. 3.1.

Рисунок 3.1

Измеряемое давление через соединительный шланг, подключаемый к порту избыточного давления, обозначенного знаком «+» (красным цветом на корпусе прибора) или к порту разрежения, обозначенного знаком «-» (синим цветом на корпусе прибора) и штуцер воздействует на ИПТ. Электрический сигнал с ИПТ поступает на схему формирования и нормирования, в которой осуществляется усиление, температурная компенсация и нормирование сигнала ИПТ. АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровую форму для последующего отображения уровня сигнала жидкокристаллическим цифровым индикатором. В режиме контроля температуры контролируемое значение сопротивления платинового датчика типа ТСП100 или Pt100, включаемого по трехпроводной схеме, преобразуется в значение температуры, которое отображается на встроенном жидкокристаллическом цифровом индикаторе

## Электрическое питание прибора осуществляется от встроенного Ni-Mh аккумулятора напряжением 8,4 В. Контроль разряда аккумулятора осуществляется с помощью встроенного детектора понижения напряжения по началу свечения  «0» в первом сегменте на жидкокристаллическом цифровом индикаторе. Заряд аккумулятора производится с помощью поставляемого в комплекте блока питания

# Подготовка к работе.

## Включите прибор с помощью переключателя, который выведен на боковую поверхность корпуса, выбрав необходимый род работы.

## При появлении на индикаторе «0» в первом сегменте необходимо произвести подзарядку аккумуляторов, выполнив операции изложенные в 4.8.

## Перед работой необходимо  произвести калибровку нуля. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

## отсоединить шланг от измеряемого давления;

## произвести корректировку нулевого значения показания жидкокристаллического индикатора с помощью корректора «О», регулировочный винт которого выведен на левую боковую поверхность корпуса.

## Контроль избыточного давления:

- Подсоединить с помощью шланга измеряемое давление к штуцеру, обозначенному знаком «+» или красным цветом;

- установить переключатель режимов в положение контроля давления;

- считать значение контролируемого давления по показанию жидкокристаллического индикатора.

## Контроль разрежения:

- Подсоединить с помощью шланга измеряемое давление к штуцеру, обозначенному знаком «-» или синим цветом;

- установить переключатель режимов в положение контроля давления;

- считать значение контролируемого давления по показанию жидкокристаллического индикатора.

## Контроль разности давлений:

- Подсоединить с помощью шланга измеряемые давления к штуцерам, обозначенными знаками «+» (красный) и «-» (синий);

- установить переключатель режимов в положение контроля давления;

- считать значение контролируемого давления по показанию жидкокристаллического индикатора.

## Контроль температуры:

- Подключить платиновое термосопротивление, поставляемое в комплекте, к клеммам в верхней части корпуса;

- установить переключатель режимов в положение контроля температуры;

- считать значение контролируемой температуры по показанию жидкокристаллического индикатора.

## Заряд аккумуляторов:

- подключить штекер сетевого блока питания устройства к разъему на боковой поверхности прибора;

- включить сетевой блок питания в сеть переменного напряжения 220 В, 50 Гц, при этом загорится светодиод на передней панели прибора;

- по окончании заряда аккумуляторов светодиод погаснет. Продолжительность зарядки при полностью разряженных аккумуляторах около 15 часов.

# Комплект поставки

| Прибор СТК-012 | 1 шт |
| --- | --- |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Соединительные трубки | 2 м |
| Термощуп | 1 шт (по заказу) |
| Паспорт с техническим описанием | 1 шт |

# Гарантийные обязательства.

## Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ 2953-003-781401001-2004 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

## Гарантийный срок хранения – 6 мес. со дня приемки ОТК.

## Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

# Свидетельство о приемке.

Прибор технологического контроля СТК-012 зав.№_____________ соответсвует ТУ 2953-003-781401001-2004 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «______»__________________200___г.

Подпись лица, ответственного за приемку

МП

Личная подпись				Расшифровка подписи

# Правила транспортирования и хранения.

## Прибор транспортировать в упаковке при температуре от минус 25(С до плюс 55(С, относительной влажности не более 98% при 35(С.

## Транспортировать допускается всеми видами закрытого транспорта.

## Хранить в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от 0(С до плюс 60(С и относительной влажности   не более 95% при температуре 35(С.

# Указание мер безопасности и правила эксплуатации.

## Прибор относится к классу защиты 1 по ГОСТ 122.007.075.

# Сведения о рекламациях.

В случае отказа в работе прибора в течение гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации и представить его вместе с прибором предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

Адрес предприятия-изготовителя:

197110, Санкт-Петербург,

ул. Большая Зеленина, дом 24, офис 35

Тел.: (812) 235-99-40,

(812) 235-05-22

местный 540

моб. +7 901 316 93 11

Факс: (812) 235-99-40

E-mail: stkpribor@yandex.ru

WWW: http://www.stkpribor.narod.ru

# Text boxes

+

-

ТСП100

Пластмассовый корпус

аккумулятор

ИПТ

Схема формирования и нормирования

АЦП

Жидкокристаллический цифровой индикатор

Соединительные шланги